## Slide 1
Вопросы стандартизации при проведении испытаний по утверждению типа средства измерений
АФ ООО «НПО «Центротех»
665816, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск,
Южный массив, 2 квартал, строение 100
тел/факс: (3955) 54-40-30
E-mail: akidk@inbox.ru
2019 г.

## Slide 2
2
centrotech.ru
Перечень рассматриваемых документов
МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения»
МУ 2.6.5.-28-2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения»
МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль эквивалентной дозы фотонного и бета-излучений в коже и хрусталике глаза»
Проект стандарта организации «Россатом» «Единые требования к приборам и методам индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения персонала предприятий отрасли» (ЕТИДК)
Notes: 2

## Slide 3
3
centrotech.ru
Перечень рассматриваемых документов
Подавляющее большинство предприятий Госкорпорации «Россатом» при проведении индивидуального дозиметрического контроля персонала, работающего в полях ионизирующего излучения, применяют приборы, основанные на термолюминесцентном принципе регистрации ИИ. Поэтому в данном докладе разобраны только приложения 3 и 4 проекта ЕТИДК, касающиеся применения пассивных дозиметров в полях фотонного, бета- и нейтронного излучений при проведении индивидуального доз.контроля
Notes: 3

## Slide 4
4
Коэффициент вариации, нелинейность, основная относительная погрешность средств
centrotech.ru
МУ 2.6.5.026-2016 «Дозиметрический контроль внешнего профессионального облучения» приложение 10.2
-основная (собственная) относительная погрешность средств измерения обусловленная нелинейностью чувствительности и статистическими флуктуациями, поэтому в стандартах последних лет исключено требование к основной относительной погрешности и предъявлены требования к линейности и статистическим флуктуациям показаний дозиметра (коэффициент вариации).
МУ 2.6.5.-28-2016 «Определение индивидуальных эффективных и эквивалентных доз и организация контроля профессионального облучения в условиях планируемого облучения» приложение 4.6
МУ 2.6.5.037-2016 «Контроль эквивалентной дозы фотонного и бета-излучений в коже и хрусталике глаза» приложение 1.4
Notes: 4

## Slide 5
5
centrotech.ru
Коэффициент вариации, нелинейность, основная относительная погрешность средств измерения
приложение 3 проекта ЕТИДК «Технические характеристики пассивный индивидуальных дозиметров фотонного и бета излучений» П3.11.3.3 :
«Примечание 1 Данный метод испытаний подробно объясняется в литературе см. библиографию. В нем принимается в расчет тот факт, что невозможно разумным образом точно измерить коэффициент вариации».
В П3.11.2 указано, что испытания на определение коэффициента вариации должны проводится вместе с испытаниями, касающимися нелинейности. При этом, требования в перечисленных МУ и в ЕТИДК к параметрам коэффициента вариации и нелинейности приведены отдельно друг от друга.
Notes: 5

## Slide 6
6
centrotech.ru
Коэффициент вариации, нелинейность, основная относительная погрешность средств измерения
СТО 95 12037 – 2018 Приборы индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения персонала
3.14 погрешность собственная (средства измерения): погрешность показания значений измеряемой величины от установленного эталонного излучения в установленных эталонных условиях.
Раздел 8 Собственная погрешность СИ определяется в нормальных условиях и обусловлена:
нелинейностью отклика СИ; - статистическими флуктуациями.
Неопределенность результатов дозиметрических измерений обусловлена:
собственной погрешностью СИ;
неопределенностью, обусловленной зависимостью отклика дозиметра от энергии и угла падения;
дополнительными неопределенностями, обусловленными отличиями внешних условий измерения от установленных нормальных: температуры, давления, внешнего электромагнитного поля и др.
Notes: 6

## Slide 7
7
centrotech.ru
6 | Относительная чувствительность, обусловленная нелинейностью | 0,1 мЗв ≤ H ≤ 1 Зв | от –9 % до +11 % | П3.11.3
7 | Статистические флуктуации: коэффициент вариации, v | H < 0,1 мЗв 0,1 мЗв ≤ H < 1,1 мЗв H ≥ 1,1 мЗв | 15 % 5 % | П3.11.2
П3.5.2. Учет нелинейности. Необходимо учитывать влияние нелинейности.
Практический метод заключается в том, чтобы начинать испытания с определения нелинейности и проводить остальные испытания в диапазонах дозы, где нелинейность пренебрежимо мала (от 1 % до 2 %).
П3.7.5 Дозиметры дозиметрической системы используются повторно за исключением тех случаев, когда эквивалент дозы облучения превышает 200 мЗв.
Коэффициент вариации, нелинейность основная относительная погрешность средств
Notes: 7

## Slide 8
8
centrotech.ru
Коэффициент вариации, нелинейность основная относительная погрешность средств
Notes: 8

## Slide 9
9
centrotech.ru
Коэффициент вариации, нелинейность, основная относительная погрешность средств
Требования к нелинейности при фотонном излучении в П3.11.3.2 проекта ЕТИДК проводится в минимальном диапазоне доз от 0,1 мЗв до 1 Зв.
Испытания для определения «коэффициента вариации», «зависимости чувствительности от энергии» и «зависимости чувствительности от угла падения излучения» нейтронного излучения выполняются при двух уровнях дозы: близко к минимальному регистрируемому значению и в диапазоне доз (0,5 мЗв; 2 мЗв).
Суперпозиция коэффициента вариации и нелинейности при нейтронном излучении П4.7.4.2 для двух партий дозиметров при указанных дозах не дает возможности говорить о линейности для нейтронов в требуемых дозовых диапазонах (0,1 мЗв – 1 Зв).
При расширении дозового диапазона более минимально требуемого при фотонном, бета- и нейтронном типах излучения нет требований к этим параметрам.
Notes: 9

## Slide 10
10
В действующих ГОСТах отсутствуют понятие нелинейности, но давно и надежно употребляется понятие основной относительной погрешности средства измерения.
Необходимо отметить, что после выхода ГОСТа Р МЭК 1066 была попытка применять понятие нелинейности, но она была отменена. Расчет коэффициента вариации, показывающий «воспроизводимость» работы дозиметрической системы в линейной области, приведен в п.8.6.22 данного ГОСТа и является необходимой характеристикой надежности работы любого прибора.
centrotech.ru
Коэффициент вариации, нелинейность, основная относительная погрешность средств измерения
Notes: 10

## Slide 11
11
В ПП.3.11.5-3.11.6 проекта ЕТИДК испытания на «Влияние энергии и угла падения» проводятся при одновременном изменении угла падения и энергии ИИ.
А если угол падения один, а энергия различная, или наоборот то что потребитель должен поставить в расчет неопределенности чтобы не увеличить ее необоснованно.
В П.4.5 проекта ЕТИДК приложения 4 «Технические характеристики пассивных индивидуальных дозиметров нейтронного излучения и методы их испытаний» при испытаниях предложено одновременно менять не только угол и энергию нейтронного излучения, но и температуру, что так же приведет к увеличению размера неопределенности при расчете результата и, почему-то, нет комнатной температуры, основы, для начала проведения испытания
centrotech.ru
Влияние энергии и угла падения
Notes: 11

## Slide 12
12
Таблица П3.3 - Энергии и углы α падения излучения для измерения Hp(10) или H*(10)
centrotech.ru
Влияние энергии и угла падения
Notes: 12

## Slide 13
13
centrotech.ru
Влияние энергии и угла падения
Требования к дозиметрическим характеристикам дозиметрических систем Таблица П4.1 (нейтроны)
Notes: 13

## Slide 14
14
centrotech.ru
фединг (fading) и старение (ageing)
В приложении П3.13.4 (фотонное излучение) проекта ЕТИДК накопление дозы, фединг, самооблучение и чувствительность к естественному излучению (дозиметр) предложено определять одновременно при воздействию излучения от эталонного источника приблизительно на нижнем пределе диапазона измерений, Hlow, при снятие показаний через неделю и максимальное время измерения tmax после облучения. Понятие старение при этом не учитывается.
В приложении П4.8.2.1 (нейтронное излучение) понятие старение присутствует. Причем для термолюминесцентных дозиметров это относится только к одному типу люминофора – активированному фториду лития.
Непонятно, с чем связан разный подход к одинаковым параметрам в двух приложениях одного документа
Notes: 14

## Slide 15
15
centrotech.ru
фединг (fading) и старение (ageing)
П3.13.4 Накопление дозы, фединг, самооблучение и чувствительность к естественному излучению (дозиметр)
П3.13.4.3 Метод испытаний
Для проведения данного испытания необходимо использовать пять групп дозиметров. Группы 1 – 3, состоящие из n (≥6) дозиметров подвергать воздействию излучения от эталонного источника приблизительно на нижнем пределе диапазона измерений, Hlow. Группу 4, состоящую из n (≥25) дозиметров подвергать воздействию излучения той же самой дозы и эталонного источника, что и группу 1 – 3. Группу 5, состоящую из n (≥25) дозиметров не подвергать воздействию излучения.
Показание группы 1 снимать через 1 ч после облучения. Показание группы 2, эталонной группы, снять через одну неделю после облучения. Показания групп 3 - 5 снимать спустя максимальное время измерения tmax после облучения.
Метод не дает информации по федингу: Допустим - Hlow – 20 мкЗв? При этом, фоновая доза за неделю 2 мкЗв/д *7 д= 14 мкЗв (т.е. больше нижнего порога некоторых дозиметров), а за квартал – 180 мкЗв. При коэффициенте вариации в этом диапазоне в 15% получается 27 мкЗв.
Вопрос – что мерить будем?
Notes: 15

## Slide 16
16
centrotech.ru
П3.7.7 Дозиметры дозиметрической системы используются повторно за исключением тех случаев, когда эквивалент дозы облучения превышает 200 мЗв.
П3.7.5 Возможность повторного использования
Считается, что дозиметр может использоваться повторно до тех пор, пока его рабочие характеристики удовлетворяют требованиям настоящего приложения. Если дозиметр не может использоваться повторно бесконечно или возможность его повторного использования зависит от истории дозиметра, изготовитель должен указать на этот факт. Изготовитель должен также указать предельные количества повторного использования, например, общее число циклов использования и/или значение дозы, выше которого дозиметр нельзя использовать. Особенно важно, чтобы для всех повторно используемых дозиметров выполнялись требования в отношении коэффициента вариации.
Коэффициент вариации, (воспроизводимость) в начале и конце испытаний при количестве циклов использования в n* 100 будет соответствовать требованиям МУ и проекта ЕТИДК, но дозы, получаемые вначале и в конце могут различаться в разы
Нет методики испытания (многократность использования), оно необходимо для всех типов дозиметров, особенно термолюминесцентных
Многократность использования дозиметров
Notes: 16

## Slide 17
17
centrotech.ru
Требования, заявляемые в проекте ЕТИДК к испытательному оборудованию
Необходимо обратить особое внимание на соответствие требований, заявляемых в проекте ЕТИДК к испытательному оборудованию и обеспечению этим оборудованием лицензированных организаций, проводящих предварительные испытания и испытания на утверждение типа средства измерения.
Notes: 17

## Slide 18
18
Требования, заявляемые в проекте ЕТИДК к испытательному оборудованию
centrotech.ru
Установки с качеством фотонного и бета- излучений, требуемом в П3.11.5.1.2 и П3.11.6.2.2 проекта ЕТИДК есть только в одной организации – ВНИИМе.
П3.11.5.1.2 Метод испытаний: Необходимо использовать следующие качества излучений, установленные в ИСО 4037: N-15, N-20, N-30, N-40, N-60, N-80, N-100, N-150, N-200, N-300. S-Cs (137Cs), S-Co (60Co), R-C (4,4 МэВ), R-F (6,7 МэВ). – 14 точек.
П3.11.6.2.2 Метод испытаний: Использовать следующие излучения, установленные в ИСО 6980: 147Pm (средняя энергия ≈ 0,06 МэВ); 204Tl или 85Kr (средняя энергия ≈ 0,2 МэВ);
90Sr/90Y (средняя энергия ≈ 0,8 МэВ); 106Ru/106Rh (средняя энергия ≈ 1,2 МэВ). Источники только во ВНИИМе. 204Tl и 90Sr/90Y есть всегда, 147Pm – изредка, а 106Ru/106Rh – ?. П
П4.7.2 Облучения: Испытания проводят с нейтронами нескольких энергий:
тепловые нейтроны согласно стандарту ISO 8529-1;
моноэнергетические нейтроны с энергией 144 кэВ; 250 кэВ; 565 кэВ; 1,2 МэВ; 14,8 МэВ, как указано в таблице 2 в стандарте ISO 8529-1:2001;(ВНИИМ и ВНИИФТРИ не признают наличие этих источников. Других организаций нет!)
источник замедленных нейтронов от источника 252Cf, как описано в стандарте ISO 8529-1:2001;
излучение от нейтронных источников Pu-Be или 252Cf.кте ЕТИДК к испытательному оборудованию
Notes: 18

## Slide 19
19
centrotech.ru
Требования, заявляемые в проекте ЕТИДК к испытательному оборудованию
Установок с качеством нейтронного излучения, указанных в П.4.7, в полном объеме нет на территории Российской Федерации
Notes: 19

## Slide 20
20
centrotech.ru
Таблица П4.3 – Серии облучений, необходимых для проведения испытаний,
для определения собственных свойств дозиметрической системы
Диапазон энергий |  | Тепловые |  |  |  | Быстрые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 МэВ
Угол падения относительно перпендикуляра |  | 0° | 60° | 85a |  | 0° |  |  |  | 30° |  |  |  | 60° |  |  |  |  | 0°
Series |  | A | B | P |  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |  | O
Доза (мЗв) |  | Спектр тепловых нейтронов |  |  |  | 144 кэВ | 250 кэВ | 565 кэВ | 1,2 МэВ | 252Cf или Pu-Be + 144 кэВ или 250 кэВ (в соотноше­нии 50 % по Hp(10)) | 252Cf или Pu-Be + тепловые (в соот­ноше­нии 50 % по Hp(10)) | Замедлен­ные нейтроны от источника 252Cf | 252Cf или Pu-Be (или любая энергия между 2 и 10 МэВ для испыт. на линейн.) | 144 кэВ | 250 кэВ | 252Cf или Pu-Be (или любая энергия между 2 и 10 МэВ для испыт. на линейн.) | 252Cf или Pu-Be (или любая энергия между 2 и 10 МэВ для испыт. на линейн.) |  | 14,8МэВ
Hmin |  | TE TL |  |  |  |  | TE |  |  |  |  | TE | TE TL |  |  | TA |  |  | 
Hmin + 0,1 мЗв |  | TE TL | TA | Aa |  | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE TL | TA | TA | TA | TAc |  | TE
0,5 |  | TE TLb | TAb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL |  |  |  |  |  | 
0,8 мЗв < HHD < 2 мЗв |  | TEb | TAb |  |  | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE TL | TA | TA | TA | TA |  | TE
2 |  | TLb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL |  |  |  |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TL |  |  |  |  |  | 
ПРИМЕЧАНИЕ Облучения, используемые для каждого испытания, обозначены конкретным знаком: TL для испытаний на коэффициент вариации/линейность, TA для испытания на угловую зависимость (≠0) и TE для испытания на энергетическую зависимость. Для тепловых нейтронов проводится специальное испытание при 85° и дозе выше 0,5 мЗв, с целью проверить, не отличаются ли показания дозиметра при этом угле падения излучения более чем в 3 раза (+200 %) от показания дозиметра, облучаемого таким же флюенсом тепловых нейтронов при угле 0°. Это делается для проверки наличия проблемы, которая может быть связана с недостаточным экранированием боковых сторон дозиметра. Облучение осуществляется на уровне максимальной дозы из серии А. Кроме того, для облучения необходимо использовать флюенс нейтронов, соответствующий Hp(10; 0°) как в серии А. Все эти облучения не являются обязательными в зависимости от значения максимальной дозы, указанной в сопроводительной документации для поля тепловых нейтронов. В случае, если максимальное значение не выше 0,8 мЗв, проведение испытаний на энергетическую и угловую зависимость при дозе 0,5 мЗв не требуется. Выполнение облучения обязательно, но критерии используются только справочно. Следует просто выполнить испытания и привести полученные результаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 20

## Slide 21
21
centrotech.ru
В таблице П4.4 представлены обязательные серии облучений в зависимости от заявленного диапазона энергий дозиметрической системы
Таблица П4.4 – Обязательная серия облучения в зависимости от заявленного диапазона энергий дозиметрической системы
Требования, заявляемые в проекте ЕТИДК к испытательному оборудованию
Notes: 21

## Slide 22
22
centrotech.ru
Приложение 3 (справочное). Методы дозиметрического контроля внешнего облучения
Текущий контроль: Нр(10) – 0,1 мЗв – 500 мЗв; Нр(0,07) – 2 мЗв – 5 Зв; Нр(3) – 0,1 мЗв – 1500 мЗв.
Оперативный контроль: Нр(10) – 0,1 мЗв – 200 мЗв; Нр(0,07) – 2 мЗв – 5 Зв; Нр(3) – 0,1 мЗв – 1500 мЗв.
Аварийный контроль: : Нр(10) – 10 мЗв – 5000 мЗв; Нр(0,07) – 1 Зв – 5 Зв; Нр(3) – 0,05 Зв – 10 Зв.
Минимальное значение диапазонов измерения (определения) Dp(10) и K должно быть 0,05 Гр, а в полях смешанного фотонного и нейтронного излучения при раздельном измерении (определении) компонентов – 0,02 Гр. Максимальные значения диапазонов Dp(10) и K должны составлять 50 Гр и 50 Гр соответственно, учитывая возможность локальных переоблучений.
На данный момент нет источников и установок для проведения испытаний и проведений поверок максимальных значений диапазонов
Требования, заявляемые в МУ 2.6.5.026-2016 к диапазону доз ИИ
Notes: 22

## Slide 23
23
При проведении процедуры стандартизации нормативной документации необходимо обращать внимание не только на гармонизацию с международными стандартами, но и на нормативную документацию Российской Федерации и на возможности лицензированных организаций и их аппаратурное обеспечение
centrotech.ru
Выводы
Notes: 23

## Slide 24
24
)
centrotech.ru
Благодарю за внимание!
Notes: 24