## Slide 1: Практическое применение эмпирического подхода к оцениванию неопределенности, связанной с отбором проб

## Slide 2
Производственный РК за радиоактивным загрязнением ОС осуществляется в том числе путем отбора образцов (проб) с последующими спектрометрическими, радиометрическими измерениями и радиохимическим анализом.
В соответствии с требованиями, установленными Законодательством РФ к аккредитованным испытательным лабораториям, необходимо проводить оценку неопределенности измерений, в том числе определять вклад, связанный с отбором образцов.
Занижение неопределенности измерений в случае, когда не учтен процесс пробоотбора, может повлечь за собой принятие ошибочного решения при анализе результатов измерений.

## Slide 3: провести оценку составляющих неопределенности результата измерений, вызванных пробоотбором (проводимым по методике пробоотбора, разработанной в АО «ЦС «Звездочка»)
Задача:
отсутствие разработанной в РФ специализированной литературы по оценке неопределенности, связанной с отбором проб.

## Slide 4: «Руководство по методам и подходам Eurachem/CITAC. Неопределенность измерения, связанная с отбором пробы»
два основных подхода к оцениванию неопределенности, связанной с отбором проб
Эмпирический подход
Выполняют многократный отбор проб и анализ в различных условиях
Количественно оценивают влияние различных факторов (неравномерность распределения аналита в исследуемом материале, отклонения в процессе применения методики обора) на вклад в неопределенность результата измерений
Модельный подход
Используется предварительно заданная модель, согласно которой выявляют все составляющие неопределенности
Оценивают их количественно
Получают суммарную оценку неопределенности пробоотбора

## Slide 5: Недостатки модельного подхода
Для теоретического расчета неопределенности требуются:
детальные исследования минерального состава, размера зерен и формы существования аналита в материале, из которого отбирают пробу (например, в почве);
детальные исследования характера изменения этих параметров в пределах целевого объекта.
Преимущества модельного подхода
позволяет легко выявить самый существенный источник неопределенности из числа тех, что были заложены в модель;
менее затратный, чем обширные экспериментальные исследования.

## Slide 6
Преимущества эмпирического подхода
включает все источники неопределенности, при этом исследователю не нужно заранее знать их характер;
является более применимым к самым различным измерительным системам и объектам (например, газообразным, жидким и твердым).

## Slide 7: Для выполнения задачи оценки неопределенности пробоотбора в АО «ЦС «Звездочка» в начале 2022 года были проведены работы по экспериментальному оцениванию данных составляющих неопределенности результата измерений. В проведенной работе был применен эмпирический подход к оцениванию неопределенности, связанной с отбором проб: использован «метод удвоения», расчет оценки дисперсий проводился по методу ANOVA.

## Slide 8: Материалы и методы исследований
Объект исследований: В проведенном эксперименте в качестве образца аналитического контроля использовалась морская вода, отобранная на берегу залива Белого моря в устье Северной Двины.
Оборудование:
Средства пробоотбора: пробоотборная система, банки полиэтиленовые с крышками.
Средства измерений: альфа-бета-радиометр LB-770
Методы исследований: при эксперименте был разработан программный расчет неопределённости отобранных проб (средствами Microsoft Excel), расчет оценки дисперсий проводился по методу ANOVA.
Радиометрические измерения были проведены с использованием «Методики выполнения измерений суммарной объемной (удельной) активности бета-излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника, природных и технических водах на альфа-бета-радиометре LB-770»

## Slide 9: Общая схема измерений, начинающаяся отбором точечной пробы ОАК (объекта аналитического контроля) и заканчивающаяся проведением анализа (измерений) проб ОАК
Отбор пробы
Физическая подготовка пробы
Анализ
Целевой объект (объект проботбора)
Отбор единичной пробы или нескольких инкрементов, объединяемых в составную пробу
Первичная (объединённая) проба
Измельчение и/или разделение
Промежуточная проба
Дополнительное измельчение и/или разделение
Лабораторная проба
Физическая подготовка, например, сушка, просеивание, размалывание, разделение и т.д.
Тестовый образец
Отбор тестовой порции для обработки перед проведением анализа (радиохим., спектром.)
Тестовый образец
Обработка перед проведением анализа
Тестовая порция
Проведение анализа образца
На схеме показан весь процесс измерения, начиная с первичного отбора пробы
и заканчивая аналитическим определением. На каждом этапе возникают источники неопределенности результата измерений.

## Slide 10: Простейший план исследования предполагает, что составляющие неопределенности обусловлены четырьмя классами факторов
случайные источники, характеризующие метод измерений, связанные с отбором проб
случайные источники, характеризующие метод измерений, связанные с анализом
систематические источники, характеризующие метод измерений, связанные с отбором проб
систематические источники, характеризующие метод измерений, связанные с анализом
Прецизионность проботбора
Прецизионность анализа
Смещение проботбора
Смещение анализа
Стандартные неопределенности, обусловленные процессами пробоотбора ОАК и анализа, оцененные по типу А, характеризующие случайный разброс результатов измерений, оценивают дублированием проб и выполнением параллельных измерений. Стандартную неопределенность, оцененную по типу В, характеризующую смещение анализа, оценивают с помощью стандартных образцов или используют значение, приведенное в аттестованной МИ.

## Slide 11: Экспериментальный метод был реализован с применением так называемого «метода удвоения» или «метода двойных проб»: отбор проб ОАК проводил один пробоотборщик по одному плану пробоотбора.
Объект пробоотбора
Проба 1
Проба 2
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Дисперсия между объектами пробоотбора ()
Дисперсия между пробами ()
Дисперсия между анализами ()
Один пробоотборщик дублирует часть проб (например, 10 %, но не менее чем от восьми объектов пробоотбора).
Затем обе параллельные пробы подвергают пробоподготовке, в результате чего получают две отдельные лабораторные пробы. Каждую пробу анализируют независимо в условиях повторяемости.
В связи с тем, что на время проведения экспериментальных работ были доступны только два объекта, все восемь двойных проб были отобраны только из них, поэтому полученная оценка неопределенности применима только к данным объектам.
Для каждого шага процесса измерений приведены количественные характеристики составляющих неопределенности.

## Slide 12: Полученные экспериментальные данные для оценивания неопределенности пробоотбора
Номер объекта пробоотбора | Номер пробы | Результат измерения, Бк/дм3 |  | Результат радиометрических измерений
 |  | 1 | 2 | 
1 | 1 | 4,8 | 4,7 | Аоб.β = (5,3 ± 0,8) Бк/дм3
 | 2 | 4,6 | 4,5 | 
2 | 1 | 5,5 | 5,4 | 
 | 2 | 5,2 | 5,1 | 
3 | 1 | 5,1 | 5,2 | 
 | 2 | 5,0 | 5,1 | 
4 | 1 | 5,4 | 5,3 | 
 | 2 | 5,3 | 5,2 | 
5 | 1 | 5,9 | 5,8 | 
 | 2 | 6,0 | 5,9 | 
6 | 1 | 5,3 | 5,2 | 
 | 2 | 5,1 | 5,0 | 
7 | 1 | 5,5 | 5,4 | 
 | 2 | 5,6 | 5,5 | 
8 | 1 | 5,2 | 5,1 | 
 | 2 | 5,1 | 5,1 | 

## Slide 14
Для разработки экспериментального метода оценивания неопределенности, использовалась следующая статистическая модель, описывающая взаимосвязь между измеренным и истинным (действительным) значением измеряемой величины.
X = Xtrue + εtarget + εsample + εanalysis, (1)
где Xtrue — истинное (действительное) значение измеряемой величины;
εtarget — характеризует рассеяние концентрации между целевыми объектами, обусловлен изменением измеряемой величины между объектами пробоотбора и имеет дисперсию σ2target;
εsample — составляющая неопределенности, обусловленная процедурой пробоотбора ОАК;
εanalysis — составляющая неопределенности, обусловленная процедурой анализа.
Общую дисперсию σ2total определяют по формуле (источники неопределенности независимы):
σ2total = σ 2target + σ 2sample + σ 2analysis (2)
Для практического применения используют статистические оценки дисперсий:
s 2total = s 2target + s 2sample + s 2analysis (3)
Оценки дисперсий s2target, s2sample, s2analysis были получены по методике «анализ дисперсии» (ANOVA),
детальное описание которой дано в ГОСТ Р ИСО 5725-3 (см. приложение В.1).

## Slide 15: Полученные данные:
по расчету дисперсии между анализами
(в ГОСТ Р ИСО 5725-3 s2analysis обозначена как s(r)2)
s2analysis = 0,00508 (Бк/дм3)2
по расчету дисперсии между пробами
(в ГОСТ Р ИСО 5725-3 s2sample обозначена как s(1)2)
S2sample = 0,01109 (Бк/дм3)2
по расчету дисперсии между объектами пробоотбора
(в ГОСТ Р ИСО 5725-3 s2target обозначена как s(0)2)
s2target = 0,12061 (Бк/дм3)2
При этом, относительный вклад в общую дисперсию дисперсий между анализами, между пробами и между объектами проботбора составляет соответственно:
3,7 %; 8,1 % и 88 % соответственно.

## Slide 16
Для приведенного эксперимента были получены результаты оценки для с учетом дисперсии между объектами пробоотбора ():
где – суммарная стандартная неопределенность анализа для применяемого альфа-бета-радиометра LB-770. может быть приведена в МИ, либо оценена в соответствии с ГОСТ 34.100.3.1-2017, ГОСТ 34100.3.2-2017.
, (коэффициент охвата приняли равным 2 при уровне доверия р = 95 %).
В дальнейшем, при продолжении экспериментальных работ на других объектах, расширенную неопределенность (U) вычисляли без учета дисперсии между объектами пробоотбора:
U = 2 smeas , где = + (уравнения 1 и 3 «Eurachem/CITAC»)
Использован следующий рекомендуемый подход к оцениванию U: дисперсия результатов измерения (включающего отбор проб и анализ) не должна превышать 20 % от общей дисперсии (включающей дисперсию между объектами пробоотбора ).

## Slide 17: Заключение:
Проведена оценка составляющих неопределенности результата измерений, вызванных пробоотбором, проводимым по методике пробоотбора, разработанной в АО «ЦС «Звездочка»
Разработан программный расчет неопределённости отобранных проб при эксперименте. Расчет описан в инструкции «СМК. Оценивание неопределенности пробоотбора. Инструкция» № 700-382-2022.
Проведенный эксперимент показал, что качественные и количественные характеристики полученных образцов (проб), применяемое вспомогательное оборудование, установленные методикой отбора проб, обеспечивают требуемую НД представительность результатов радиометрических измерений.

## Slide 18
Примеры объектов аналитического контроля, характеристики которых также исследует (измеряет) отдел ЯРБ АО «ЦС «Звездочка», это объекты окружающей среды зоны наблюдения и санитарно-защитной зоны головной организации АО «ЦС «Звездочка»: атмосферный воздух; атмосферные выпадения (осадки); морская вода; донные отложения; грунтовые воды; почва, гидробионты (рыба и рыбопродукты) и др.
В настоящее время проводятся работы по экспериментальному оцениванию составляющих неопределенности пробоотбора для всех используемых объектов аналитического контроля.

## Slide 19: Спасибо за внимание!