## Slide 1
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
ТЕМА: РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ПАРОВ И СОЕДИНЕНИЙ ЙОДА. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ВТОРИЧНОГО ЭТАЛОНА НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ПАРОВ И СОЕДИНЕНИЙ ЙОДА-131
Докладчик:
П.Н. Ерофеев

## Slide 2: РАЗДЕЛ: «Разработка генератора паров и соединений йода»
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Выброс иода-131 в окружающую среду происходит в основном в результате ядерных испытаний и аварий на предприятиях атомной энергетики.
Йод обладает высокой летучестью. При любых авариях ядерных реакторов в первую очередь улетучиваются инертные радиоактивные газы, затем — йод. Например, при аварии на ЧАЭС, из реактора было выброшено 100 % инертных газов, 20 % йода, 10-13 % цезия, и всего 2-3 % остальных элементов.

## Slide 3: РАЗДЕЛ: «Разработка генератора паров и соединений йода»
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Йод-131 имеет период полураспада 8,02 суток и является бета- и гамма-радиоактивным. Он распадается с испусканием β-частиц энергиями 0,248, 0,334 и 0,606 МэВ и соответственно 2,1 %, 7,3 % и 89,9 %), а также с излучением γ-квантов наиболее характерная гамма-линия, используемая на практике для идентификации йода-131, имеет энергию 364,5 кэВ и излучается в 82 % распадов.
Период полураспада (8 суток), с одной стороны, достаточно велик, чтобы нуклид распространился по большим площадям, а с другой стороны, достаточно мал, чтобы обеспечить очень высокую удельную активность изотопа — примерно 4.5 ПБк/г.

## Slide 4: РАЗДЕЛ: «Разработка генератора паров и соединений йода»
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Блок детектирования БДАГ-06Р1 (входящий в состав БДАГ-05Р1)
Блок управления и блок детектирования УДАГ-08Р
Для метрологического обеспечения выпускаемой продукции и в интересах отрасли целесообразно создание вторичного эталона на основе генераторов парообразного йода-131

## Slide 5
АО «СНИИП»
Цели разработки
Расширение эталонной базы АО «СНИИП» путем создания вторичного эталона единицы объемной активности йода-131
Задачи разработки
1 Определение возможности создания вторичного эталона парообразного йода-131 и определение материалов и оборудования подходящих для его создания.
2 Создание стабильного во времени генератора парообразного йода-131
3 Обеспечение генератором оптимальных значений объемных активностей йода-131: весь диапазон (от 7 до 4*106 Бк/м3)
4 Определение метрологических характеристик разработанного стенда
5 Аттестация разработанного стенда в качестве вторичного эталона.

## Slide 6
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Основа работы генератора: получение парообразного йода
1) 6NaI+K2Cr2O7+7H2SO4=
3I2 +Cr2(SO4)3+K2SO4+3Na2SO4+7H2O
2) 6КI+K2Cr2O7+7H2SO4=
3I2 +Cr2(SO4)3+4К2SO4+7H2O
Химический
реактор
I2
Воздух

## Slide 7
Основа работы генератора:
получение йодистого метила
2NaI+(СН3)2SO4+CaCO3 = 2СН3I +Na2CO3+CaSO4
2КI+ (СН3)2SO4+CaCO3 = 2СН3I +K2CO3+CaSO4

## Slide 8
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Внешний вид макета стенда генератора парообразного йода
Хим. реактор
Раствор
(Неактивный)
Отбор на фильтр
(угольный картридж
и т.п.)
Насос
Расходомер
Мешалка с
подогревом

## Slide 9
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Определение материалов
До
После
До
После
Осаждение на осушителе
(на силикагеле)
Осаждение на шлангах

## Slide 10
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Принципиальная схема генератора паров йода-131
ФП – фильтр поглотитель
РА – расходомер
Ос – осушитель
Э – эталонный (фильтр или прибор)
Р – рабочий (фильтр или прибор)
С- смеситель

## Slide 11
СОЗДАВАЯ БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ
АО «СНИИП»
Дозатор автоматического действия
Расходомер
Дозирование:
от 0,1 до 100 мл/мин
до 8000–10000 шагов
Измерение расхода воздуха:
от 1 до 10 или
от 10 до 100 л/мин;
основная относительная
погрешность не более 1 %

## Slide 12
АО «СНИИП»
План разработки стенда генератора парообразного йода
Этап 1: Создание макета, работающего на чистом йоде, изучение поведения химической реакции в генераторе, составление предварительной схемы генератора, определение бюджета для создания полноценного стенда – май 2019.
Этап 2: Получение инвестиций, начало закупочной деятельности – конец 2019 г.
Этап 3: Закупка комплектующих, сборка стенда генератора парообразного йода-131, определение метрологических характеристик разработанного стенда, разработка технической документации, ввод в эксплуатацию – конец 2020 г.

## Slide 13
АО «СНИИП»
Необходимость создания вторичного
эталона парообразного йода-131
1 Закрытие области аккредитации по радиоактивным аэрозолям.
2 Проведение настройки, регулировки вновь разрабатываемых блоках детектирования.
3 Проведение испытаний и поверки блоков детектирования.
4 Независимость от сторонних организаций по проведению испытаний новой продукции.
5 Использование в рекламных целях для продвижения на рынке новой продукции АО «СНИИП».
РАЗДЕЛ: «Перспективы создания вторичного эталона на основе генераторов паров и соединений йода-131.»

## Slide 14
АО «СНИИП»
Возможный статус
эталона парообразного
йода-131
С 30.04.2019 новая ГПС
РАЗДЕЛ: «Перспективы создания вторичного эталона на основе генераторов паров и соединений йода-131.»

## Slide 15
АО «СНИИП»
РАЗДЕЛ: «Перспективы создания вторичного эталона на основе генераторов паров и соединений йода-131.»
Вывод по проделанной работе:
1 Создание на базе Центра метрологии и испытаний АО «СНИИП» вторичного эталона парообразного йода-131 целесообразно и возможно.
2 Разработана опытная (принципиальная) схема эталона.
3 Определены материалы, оборудование и сроки для его создания.

## Slide 16
АО «СНИИП»
Спасибо за внимание!