## Slide 1: «Разработка технологий и исследования функциональных характеристик термолюминесцентных детекторов различных типов»
Мосягина И.В., Ивкина О.В., Шарипова М.А.
II Научно-практическая конференция
«Физико-технические интеллектуальные системы – 2023»
(ФТИС-2023), 7 – 9 февраля 2023 г., НИЯУ МИФИ

## Slide 2
Термолюминесцентные детекторы (ТЛД) широко используются для измерения дозы различных типов ионизирующего излучения. Основной технологический базис термолюминофоров был разработан в СССР.
В промышленном масштабе в РФ на сегодняшний день имеются технологии изготовления Al2O3 (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург) и LiF:Mg,Ti (НПО «Центротех», г. Ангарск) путем выращивания кристаллов и последующего дробления на ТЛД.
Недостатки метода Чохральского и последующего изготовления ТЛД из монокристалла:
химическая неоднородность выращиваемых кристаллов- монотонным изменением их состава вдоль направления роста;
риск загрязнения расплава примесями из разогреваемого контейнера;
необходимость сортировки получаемых ТЛД по партиям в соответствии с полученным составом;
большой технологический отход в процессе «скалывания» ТЛД из монокристалла;
длительность процесса изготовления монокристалла и ТЛД.
Отметим, что технологии изготовления ТЛД для нейтронной дозиметрии основаны на использовании 6Li. Единственным производителем соединений лития, обогащенных по изотопу 6Li, является ПАО «НЗХК». Соединения 6Li относятся к специальным неядерным материалам, подлежат государственному учету и контролю.
Актуальность темы исследования
Монокристаллические ТЛД

## Slide 3: Объекты разработок и исследований
Методы выращивания кристаллов и изготовление из них ТЛД имеют недостатки:
химическая неоднородность выращиваемых кристаллов- монотонное изменение их состава вдоль направления роста;
риск загрязнения расплава примесями из разогреваемого контейнера;
необходимость сортировки получаемых ТЛД по партиям в соответствии с полученным составом;
большой технологический отход в процессе «скалывания» ТЛД из монокристалла;
длительность процесса (1-2 мес.) изготовления монокристалла и ТЛД.
Дефицит изотопной продукции (6Li), высокая стоимость
Сложность дозиметрии нейтронов в смешанных полях
Монокристаллическая структура
Поликристаллическая структура ТЛД обеспечивает реализацию процессов аннигиляции радиационных дефектов на межкристаллических поверхностях
MgB4O7: Gd,Na (ТЛД-GN)
дозиметрия тепловых нейтронов;
тканеэквивалентность (эфф.ат.номер 8,4);
фединг будет изучен впервые;
диапазон регистрации будет изучен впервые;
LiF:Mg,Ti (ТЛД-100)
дозиметрия бета-, гамма-излучений;
тканеэквивалентность (эфф.ат.номер 8,2);
низкий фединг (10% в год);
широкий диапазон (10 мкГр – 1 Гр)
6LiF:Mg,Ti (ТЛД-600)
дозиметрия тепловых нейтронов;
тканеэквивалентность (эфф.ат.номер 8,2);
низкий фединг (8 % в год);
широкий диапазон (10 мкГр – 1 Гр);
MgB4O7:Dy (ТЛД-580К)
дозиметрия бета-, гамма-излучений;
тканеэквивалентность (эфф.ат.номер 8,4);
низкий фединг (10% в год);
широкий диапазон (10 мГр – 1 Гр)
MgB4O7:Dy, Na (ТЛД-580Н) и MgB4O7:Dy, Li (ТЛД-580Л)
дозиметрия бета-, гамма-излучений;
тканеэквивалентность (эфф.ат.номер 8,4);
низкий фединг (8 % в год);
широкий диапазон (0,1 мГр – 40 Гр)

## Slide 4
Технологии АО «СНИИП»
MgB4O7:Dy (ТЛД-580К) (β-, γ- дозиметрия)
Тканеэквивалентность;
Диапазон регистрации: от 10 мГр до 1 Гр;
Низкий фединг (8% в год)
Энергетический диапазон: от 5·10-2 до 10 МэВ
В 2019 году разработана и успешно внедрена в производство технология синтеза порошкового термолюминофора для β-, γ- дозиметрии MgB4O7:Dy. По сравнению с материалом предыдущего поколения характеристики улучшены в 2-3 раза.
Проведен комплекс типовых испытаний, изделия приняты к поставкам на объекты МО РФ.
№ п/п | Характеристика ТЛД, ед. изм. | ТЛД из люминофора предыдущего поколения | Партия ТЛД из люминофора АО «СНИИП»
1 | Однородность партии, % | 15,77 | 6,06
2 | Собственный фон, мГр | 9,75 | 4,80
3 | Линейность, % | 13,06 | 6,67
4 | Коэффициент вариации, % | 5,2 | 1,87
5 | Фединг, отн.ед. в год | 0,32 | 0,08
6 | Воздействие света (сутки) на показания (фон) детектора, отн.ед. | 6,1 | 1,37
7 | Воздействие света (семь суток) на чувствительность детектора, отн.ед. | 0,04 | 0,07
Поликристаллические ТЛД-580К
2. Вторичное допирование MgB4O7:Dy ионами Na (ТЛД-580Н) и Li (ТЛД-580Л) (β-, γ- дозиметрия)
Тканеэквивалентность;
Расширение диапазона регистрации: от 0,1 мГр до 40 Гр;
Низкий фединг (8% в год)
Энергетический диапазон: от 5·10-2 до 10 МэВ
В лаборатории был проведен комплекс технологических опытов по созданию эффективных процессов вторичного допирования термолюминофора. Получены образцы MgB4O7:Dy, Na (ТЛД-580Н) и MgB4O7:Dy,Li (ТЛД-580Л).

## Slide 5
Получение 6LiF:Mg,Ti по технологии выращивания монокристаллов имеет недостатки:
длительность процесса 1-2 мес.;
химическая неоднородность монокристалла по высоте;
низкий выход годных в процессе получения ТЛД из монокристалла;
монокристаллическая структура → накопление радиационных дефектов.
Наше решение – технология синтеза поликристаллического термолюминофора состава 6LiF:Mg,Ti (ТЛД-600). Преимущества:
оперативность и простота технологии (изготовление люминофора – 7 дней);
высокая повторяемость процесса и однородность материала;
высокие функциональные характеристики и эффективность технологии;
поликристаллическая структура – возможность аннигиляции радиационных дефектов.
Для последующего изготовления ТЛД были апробированы два метода: импрегнационная технология; метод горячего прессования.
Изготовлены специализированные пресс-формы, подобраны технологические параметры. ТЛД отличаются высокой механической прочностью, исключается использование металлической подложки.
3. 6LiF:Mg,Ti (ТЛД-600) (n - дозиметрия)
Однопозиционная пресс-форма для ТЛД
Многопозиционная пресс-форма для ТЛД
Поликристаллические ТЛД, полученные методом горячего прессования

## Slide 6
4. MgB4O7:Gd,Na (ТЛД-GN) (дозиметрия тепловых нейтронов)
В результате поиска альтернативы изотопной продукции на основе 6Li был разработан уникальный термолюминофор на основе гадолиния MgB4O7:Gd,Na (ТЛД-GN).
Теоретическая оценка макроскопического сечения поглощения тепловых нейтронов соединений MgB4O7:Gd,Na и 6LiF:Mg,Ti (обогащение по 6Li 90,25%) дает следующие значения:
(cm-1)
(cm-1)
Несмотря на превосходство LiF по величине далее будет показано, что процесс регистрации в ТЛД состава протекает более эффективно, что, вероятно, связано с различной эффективностью накопления энергии в матрицах люминофорах при прохождении тяжелых заряженных частиц (альфа – и тритий, образующиеся при делении 6Li) и потока из гамма- и конверсионных электронов (продукты деления гадолиния).

## Slide 7
Кривые термолюминесценции образцов ТЛД
для β-, γ- дозиметрии (облучение 137Cs ИЭД 10 мЗв)
Chart: Температура нагрева, 0С
Чувствительность материала увеличена в 1,4-1,5 раза по сравнению с допированием тетрабората магния только ионами диспрозия;
Разработанные процессы вторичного допирования подтвердили свою эффективность;
Ожидается расширение дозового диапазона регистрации.

## Slide 8
Кривые термолюминесценции ТЛД для дозиметрии тепловых нейтронов
(облучение 238Pu-Be, ИЭД 0,5 мЗв)
Chart: Температура нагрева, 0С
Очевидно преимущество ТЛД-GN по чувствительности к тепловым нейтронам по сравнению с образцами на основе 6Li;
Показана эффективность технологии горячего прессования при изготовлении ТЛД из поликристаллического термолюминофора;
По своей чувствительности поликристаллические ТЛД сравнимы с монокристаллическими.

## Slide 9
Chart: Кривые термолюминесценции ТЛД-GN после облучения 137Cs и тепловыми нейтронами, ИЭД 10 мЗв
При одинаковых ИЭД нейтронного и гамма-излучения чувствительность к тепловым нейтронам превосходит более, чем в 50 раз чувствительность к гамма-потоку;
ТЛД может быть использован для регистрации тепловых нейтронов в смешанных n-,γ- полях

## Slide 10
Энергетическая зависимость
Испытания согласно ГОСТ Р МЭК 1066-93:
где - среднее значение поглощенной дозы, измеренное детекторами i-ой группы;
- половина ширины доверительного интервала по i-ой группе детекторов;
С – истинная поглощенная доза.
Группы детекторов (ИЭД 10 мЗв):
1 - облучены 241Am;
2 – облучены 137Cs;
3 - облучены 60Co
Наименование ТЛД | Группы по энергиям |  | 
MgB4O7:Dy (ТЛД-580К) | 241Am | 0,98 | 1,25
 | 137Cs | 0,83 | 1,17
 | 60Co | 0,74 | 1,26
MgB4O7:Dy, Na (ТЛД-580Н) | 241Am | 1,24 | 1,30
 | 137Cs | 0,98 | 1,02
 | 60Co | 0,74 | 1,30
MgB4O7:Dy, Li (ТЛД-580Л) | 241Am | 0,73 | 1,30
 | 137Cs | 0,69 | 1,28
 | 60Co | 0,75 | 1,28
MgB4O7: Gd, Na (ТЛД-GN) | 241Am | 1,24 | 1,30
 | 137Cs | 0,92 | 1,08
 | 60Co | 0,75 | 1,30
Наименование ТЛД | Группы по энергиям |  | 
MgB4O7:Dy (ТЛД-580К) | 241Am | 0,98 | 1,25
 | 137Cs | 0,83 | 1,17
 | 60Co | 0,74 | 1,26
MgB4O7:Dy, Na (ТЛД-580Н) | 241Am | 1,24 | 1,30
 | 137Cs | 0,98 | 1,02
 | 60Co | 0,74 | 1,30
MgB4O7:Dy, Li (ТЛД-580Л) | 241Am | 0,73 | 1,30
 | 137Cs | 0,69 | 1,28
 | 60Co | 0,75 | 1,28
MgB4O7: Gd, Na (ТЛД-GN) | 241Am | 1,24 | 1,30
 | 137Cs | 0,92 | 1,08
 | 60Co | 0,75 | 1,30
В соответствии с п.8.6.9.2 ГОСТ Р МЭК 1066-93 все детекторы соответствуют требованиям по энергетической зависимости, предъявляемым к индивидуальным дозиметрам бета-, гамма-излучений.

## Slide 11
Заключение
Разработаны эффективные технологические процессы синтеза термолюминофоров для β-,γ-дозиметрии MgB4O7:Dy (ТЛД-580К), MgB4O7:Dy,Na (ТЛД-580Н) и MgB4O7:Dy,Li (ТЛД-580Л);
Разработана технология синтеза поликристаллического термолюминофора 6LiF:Mg,Ti (ТЛД-600), имеющего аналогичные монокристаллическим образцам характеристики;
Разработана уникальная методика прессования ТЛД, обеспечивающая высокие механические характеристики;
Для нейтронной дозиметрии разработан уникальный термолюминофор MgB4O7:Gd,Na (ТЛД-GN), начаты испытания;
Согласно ГОСТ Р МЭК 1066-93 были получены энергетические зависимости для бета-, гамма-люминофоров.

## Slide 12
Благодарим
за внимание!
Тел.: +7 (499) 968 60 60, доб. 4644
E-mail: IrVMosyagina@sniip.ru
Мосягина Ирина Владимировна
Начальник лаборатории детекторов излучений

## Slide 13
Схема облучения ТЛД тепловыми нейтронами
238Pu-Be
5.28·105 1/c в 4π
Тепловые, промежуточные, быстрые нейтроны
Экспериментальные ТЛД
Расчет ИЭД от тепловых нейтронов производится по плотности потока
с использованием конверсионного коэффициента.
После облучения снимаем кривую термовысвечивания ТЛ-1.
замедлитель
238Pu-Be
5.28·105 1/c в 4π
Тепловые, промежуточные,
быстрые нейтроны
Экспериментальные ТЛД
замедлитель
Cd- экран
Промежуточные и
быстрые нейтроны
После облучения снимаем кривую термовысвечивания ТЛ-2.
Чувствительность к тепловым нейтронам: ТЛ-1 – ТЛ-2.
Приложение 1.