## Slide 1: Реализация программно-аппаратного обеспечения непрерывного радиационного контроля газоаэрозольных сред
Конференция ФТИС-2022
Кишев Владимир Андзорович
Начальник лаборатории
Докладчик:
Коллектив АО «СНИИП»

## Slide 2: Введение
Газоаэрозольный выброс из вентиляционных труб атомных станций является важнейшим параметром оценки влияния на окружающую среду.
Компоненты газоаэрозольного выброса:
Инертные радиоактивные газы (ИРГ);
Радиоактивные аэрозоли;
Радиоактивный йод.
Контроль каждого составляющего компонента газоаэрозольного выброса осуществляется как посредствам лабораторных методов, с отбором проб газоаэрозольных сред и их последующим измерением, так и штатными каналами систем радиационного контроля.

## Slide 3: Оборудование контроля объемной активности радиоактивных аэрозолей
1.1.

## Slide 4: Радиоактивные аэрозоли
Многолетняя история реализации отечественной аппаратуры измерений как естественных, так и техногенных аэрозолей базируется на трудах сотрудников СНИИП: от простого пробоотборника до измерительных каналов современных систем радиационного контроля. Начиная с 60-ых годов XX века был проведен ряд фундаментальных научных работ, посвященных исследованию дисперсных характеристик аэрозолей, повышению надежности аэрозольных приборов, унификации составных частей блоков и устройств детектирования, разработке аппаратурно-методического и метрологического обеспечения.
Аэрозоль – дисперсная система с газообразной средой с твердой или жидкой дисперсной фазой. Радиоактивные аэрозоли – аэрозоли, дисперсная фаза которых содержит радиоактивные вещества. Радиоактивные аэрозоли с эквивалентным аэродинамическим диаметром менее 10 мкм способны проникать в область легких, причиняя вред здоровью человека, внося существенный вклад в индивидуальное облучение

## Slide 5: Блок детектирования БДАС-04Р
Технические характеристики
Референтность: Нововоронежская АЭС-2, Ростовская АЭС, ПАТЭС и др.
Параметр | Значение | 
 | Для α-активных аэрозолей | Для β-активных аэрозолей
Диапазон измерений, Бк/м3 | от 9,0·10-3 до 1,0·105 | от 2,0·10-2 до 1,0·106
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % | 50 | 
Питание | 220 В, 50 Гц | 
Назначенный срок службы | 10 лет | 
Электромагнитная совместимость | III (критерий А) (ГОСТ 32137) | 
Сейсмостойкость | I категория (НП-031-01) | 

## Slide 6: Блок детектирования БДАС-05Р
Опыт привлечения специалистов по промышленному дизайну;
Использование аддитивных технологий;
Моделирование осаждения пробы SOLIDWORKS FS;
Современное аппаратное оснащение;
Оптимизация программного обеспечения;
Усовершенствование алгоритмов обработки;
Параметр | Значение | 
 | Для α-активных аэрозолей | Для β-активных аэрозолей
Диапазон измерений, Бк/м3 | от 9,0·10-3 до 1,0·105 | от 2,0·10-2 до 1,0·107
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % | от 9,0·10-3 до 1,0 Бк/м3, не более, % | от 2,0·10-2 до 10,0 Бк/м3, не более, %
 | 50 | 
 | от 1,0 до 2,0·105 Бк/м3, не более, % | от 10,0 до 4,0·107 Бк/м3, не более, %
 | 30 | 
Питание | 220 В, 50 Гц | 
Назначенный срок службы | 15 лет | 
Электромагнитная совместимость | III (критерий А) (ГОСТ 32137) | 
Сейсмостойкость | I категория (НП-031-01) | 
Технические характеристики

## Slide 7: Метрологическое обеспечение
Вторичный эталон единицы объемной активности искусственных радиоактивных аэрозолей ВЭТ 39-1-2005
Источники радионуклидные специального назначения
(0,1…9,9·104 Бк)
Область аккредитации
(ИЦУТ)
Средства измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей
1,0·10-2… 1,0·107 Бк/м3

## Slide 8: Проблемы измерения аэрозолей
1. Завышенные требования к СИ объемной активности аэрозолей;
2. Корректный учет потерь при транспортировке

## Slide 9: Оборудование контроля объемной активности радиоактивного йода
1.2.

## Slide 10: Радиойод
Измерение объемной активности радиоактивных изотопов йода – одна из типовых задач систем радиационного контроля объектов с атомными энергетическими установками, а также предприятий, связанных с получением или переработкой радиоактивных материалов.
Все известные радиоактивные изотопы йода имеют техногенное происхождение. При выбросах в атмосферу радионуклиды йода становятся критическим компонентом загрязнения внешней среды ввиду их высокой биологической активности и радиотоксикологического действия.

## Slide 11: Аппаратура контроля ОА радиоактивного йода
БДАГ-05Р1 | Характеристика | УДАГ-08Р
от 3,710-2 до 3,7106 | Диапазон измерений ОА парой йода 131I, Бк/м3 | от 3,710-2 до 3,7106
50 | Пределы допускаемой относительной основной погрешности, % | 50 (от 3,710-2 до 3,7100 Бк/м3) 30 (от 3,7100 до 3,7106 Бк/м3)
RS-232, RS-485 | Интерфейсы | USB, RS-485
220 | Масса, не более, кг | 50

## Slide 12: Устройство детектирования УДАГ-09Р
Тип детектора | NaI(Tl) LaBr3(Ce)
Диапазон измерения объемной активности паров 131I | 3,7·10-2 до 3,7·108 Бк/м3
Пределы основной допускаемой относительной погрешности: в диапазоне от 3,7·10-2 до 3,7 Бк/м3 в диапазоне от 3,7 до 3,7·108 Бк/м3 | 50 % 30 %
Диапазон рабочих температур | от – 10 до + 55 С
Погрешность при измерении активности рабочих эталонов | 20 %
Питание | 220 В, 50 Гц
Тип фильтра | Угольный сорбент
Назначенный срок службы | 15 лет
Электромагнитная совместимость | III (Критерий А)
Сейсмостойкость | I
Технические характеристики

## Slide 13: Проблемы измерения йодов
Физико-химические формы 131I очень разнообразны. В выбросах АЭС 131I представлен в виде аэрозолей, молекулярной и органической форме (молекулярную + органическую формы, обобщая, называют газовой). Физико-химические формы присутствуют в выбросе в разном соотношении, которое в свою очередь зависит от многих факторов. По принципу действия, а именно осаждению предварительно очищенной от аэрозолей пробы на сорбционных картриджах, контролю, указным выше оборудованием, подлежит только газовая форма, хотя оценка выброса подразумевает именно суммарную объемную активность всех трех физико-химических форм. Полученные результаты измерения не учитывают потери при транспортировке. Отдельного изучения требует проскок через фильтрующий материал. Решение проблемы требует работы с проектными институтами, исследований с применением современных инструментов расчета и моделирования.

## Slide 14: Оборудование контроля объемной активности ИРГ
1.3.

## Slide 15: Аппаратура контроля ИРГ
Контроль объемной активности ИРГ является не только важным параметром влияния на окружающую среду, но и отличным инструментом диагностики, для раннего обнаружения нарушений герметичности оборудования и предупреждения проектных аварий, ухудшения радиационной обстановки на предприятии.
Вспоминая заслуги нашего института сложно не упомянуть РГБ-07, производимый Пятигорским заводом Импульс, который до сих пор использовался в составе Первичного эталона ИРГ АО ВНИИФТРИ а также эксплуатируется на объектах ОИАЭ.

## Slide 16: Блок детектирования БДГБ-40П
Тип детектора | Сцинтилляционные пленки
Диапазон измерения объемной активности ИРГ | 1·103 до 3,7·108 Бк/м3
Пределы основной допускаемой относительной погрешности: в диапазоне от 1,0·103 до 5,0·103 Бк/м3 В диапазоне от 5,0·103 до 3,7·108 Бк/м3 | Не нормируется 20 %
Диапазон рабочих температур | от 0 до + 50 С
Погрешность при измерении активности рабочих эталонов | 20 %
Питание | 12 В
Средняя наработка на отказ, ч | 30 000
Электромагнитная совместимость | III (Критерий А)
Сейсмостойкость | I
Технические характеристики

## Slide 17: Устройство детектирования УДГБ-46Р
Диапазон измерения объемной активности ИРГ | 1,0·103 до 3,7·1012 Бк/м3
Диапазон индикации ОА ИРГ | 1,0·1012 до 3,7·1017 Бк/м3
Пределы основной допускаемой относительной погрешности: В диапазоне от 1·103 до 1·104 Бк/м3 В диапазоне от 1·104 до 1·1012 Бк/м3 | 30 % 20 %
Диапазон рабочих температур | от - 5 до + 55 С
Погрешность при измерении активности рабочих эталонов | 20 %
Питание | 220 В, 50 Гц
Назначенный срок службы | 10 лет
Электромагнитная совместимость | III (Критерий А)
Сейсмостойкость | I
Технические характеристики

## Slide 18
БДГБ-51Р и БДГБ-50Р
БДГБ-51Р | Характеристика | БДГБ-50Р
от 1,0103 до 1,0109 | Диапазон измерений, Бк/м3 | от 1107 до 3,71012
 | Диапазон показаний, Бк/м3 | от 11012 до 3,71017
70,0 | Масса, не более, кг | 54,8
Соответствие требованиям современных АЭС в части устойчивости к ВВФ |  | 
Блоки детектирования

## Slide 19: УДГБ-47Р
Диапазон измерения объемной активности ИРГ | 1·103 до 3,7·1012 Бк/м3
Пределы основной допускаемой относительной погрешности: В диапазоне от 1,0·103 до 5,0·103 Бк/м3 В диапазоне от 5,0·104 до 5,0·1012 Бк/м3 | 30 % 20 %
Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 55 С
Погрешность при измерении активности рабочих эталонов | 20 %
Питание | 220 В, 50 Гц
Назначенный срок службы | 10 лет
Электромагнитная совместимость | III (Критерий А)
Сейсмостойкость | I
Технические характеристики

## Slide 20: Проблемы измерения ИРГ
Применяемые на АЭС средства измерения аттестуются с использованием 85Kr и твердых источников. Эффективность регистрации других ИРГ (133Xe и 41Ar) определяется с использованием калибровочных коэффициентов полученных на основе измерения активности 85Kr. Поэтому суммарный выброс ОА ИРГ можно рассматривать как косвенную величину, полученную с большой неопределенностью. Повышение точности радиационного контроля стационарных каналов АСРК связано с получением парциальных объемных активностей по каждому нуклиду.

## Slide 21: Заключение
Несмотря на «консервативность» аппаратуры радиационного контроля газоаэрозольных выбросов, АО «СНИИП» совершенствует свою продукцию, добиваясь высоких показателей эффективности, предупреждая и удовлетворяя требованиям проектируемых объектов использования атомной энергии. Дальнейшее повышение точности измерительных каналов непрерывного контроля составляющих газоаэрозольного выброса подразумевает взаимодействие с проектными институтами и атомными станциями, проведение научных исследования с использованием современных инструментов и сопоставление результатов с эмпирическими данными, созданию и аттестации новых методик.

## Slide 22
Спасибо
за внимание
02.2022
Тел.: +7 (499) 968 60 60, доб. 2721
Моб. тел.: +7 (963) 768 50 70
E-mail: VAKishev@sniip.ru
www.sniip.ru
Кишев Владимир Андзорович
Начальник лаборатории
Докладчик:
Коллектив авторов:
Кишев Владимир Андзорович
Иванов Андрей Андреевич
Ветошкин Евгений Михайлович
Чебышов Сергей Борисович