## Slide 1
Насибуллин Рамис Асгатович
Главный конструктор АСКРО
Проектирование и реализация программно-аппаратных средств АСКРО в соответствие с актуальными техническими требованиями и задачами мониторинга окружающей среды
Научно-практическая конференция «Физико-технические интеллектуальные системы» (ФТИС-2022), 8 – 10 февраля 2022 года, г. Москва, НИЯУ МИФИ

## Slide 2
РКОС
Радиационный контроль окружающей среды (ОС)
КМП
Контроль метеорологических параметров ОС
ПРЛ
Контроль на передвижной радиометрической лаборатории
Функциональные задачи решаемые АСКРО
Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) представляет собой масштабируемую систему программно-технических средств (ТС). ТС АСКРО в необходимом объеме могут устанавливаться на любых объектах с повышенной радиационной и химической опасностью, таких как санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения АЭС, комбинаты по переработке ядерного топлива, исследовательские реакторы, хранилища радиоактивных отходов, вокруг вокзалов, мест массового скопления людей и т. д.
Архитектура системы легко адаптируется под требования заказчика.
Сведения об АСКРО

## Slide 3
Спектрометрия изотопного состава контролируемых сред
Радиоактивность проб почвы и продуктов питания
Мощность дозы гамма-излучения
на промплощадке, в санитарно-защитной и наблюдаемой зонах, химический контроль
Объемная активность воды в водозаборах и водоемах
Объемная активность аэрозолей и йода-131 в санитарно-защитной
и наблюдаемой зонах
Окружающая среда
Измерительные задачи АСКРО
3

## Slide 4
Объектовые АСКРО
Объектовые АСКРО | Количество постов за пределами промплощадок | Количество постов на промплощадке
Балаковской АЭС | 22 (МАЭД) | нет
Белоярской АЭС | 10 (МАЭД) | нет
Билибинской АЭС | 10 (МАЭД) | нет
Калининской АЭС | 17 (МАЭД) | нет
Кольской АЭС | 15 (МАЭД) | нет
Курской АЭС | 29 (МАЭД) | нет
Ленинградской АЭС | 31 (МАЭД) | нет
Нововоронежской АЭС | 29 (МАЭД) | нет
Ростовской АЭС | 41 (МАЭД) | нет
Смоленской АЭС | 15 (МАЭД) | нет
АО «АЭХК» | 2 (МЭД, HF), 1 (МП) | 3 (МЭД), 2 (МЭД, HF)
АО «ГНЦ НИИАР» | 14 (МЭД) | 16 (МЭД)
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | 9 (МЭД) | 6 (МЭД)
АО «ПО ЭХЗ» | 5 (МЭД) | 7 (МЭД), 1 (МЭД, МП)
АО «СХК» | 10 (МЭД), 1 (МП) | 
АО «УЭХК» | 2 (МЭД) | 3 (МЭД), 2 (МЭД , МП)
АО «РИ им. В.Г. Хлопина» | - | 9 (МЭД)
АО «ВНИИНМ» | - | 22 (МЭД), 7 (Аоб), 1 (МП)
АО «НИФХИ им. Л.Я Карпова» | 3 (МЭД) | 15 (МЭД), 1 (МП)
Объектовые АСКРО | Количество постов за пределами промплощадок | Количество постов на промплощадке
ФГУП «ГХК» | 8 (МЭД), 1 (МЭД, МП) | 1 (МЭД) , 1 (МЭД , МП)
ФГУП «ПО «МАЯК» | 8 (МЭД), 1 (МЭД, МП) | 7 (МЭД) , 1 (МЭД , МП)
ФГУП «ПСЗ» | 2 (МЭД), 1 (МП) | 1 (МЭД)
АО «СНИИП» | - | 1 (МЭД)
ФГУП «Атомфлот» | 2 (МЭД), 1 (МП) | 3 (МЭД)
ФГУП «НИИП» | нет | 3 (МЭД), 1 (МЭД, Аоб), 1 (МП)
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | 2 (МЭД) | 1 (МЭД), 1 (МЭД, Аоб), 1 (МЭД, Аоб, МП)
ФГУП «ВНИИЭФ» | 16 (МЭД) | нет
ФГУП «ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» | 2 (МЭД, МП) | 1 (МП)
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» | нет | 7 (МЭД) , 1 (МЭД, МП)
Губа Андреева СЗЦ «СевРАО» – филиала ФГУП «РосРАО» | 1 (МЭД) | 4 (МЭД)
Гремиха СЗЦ «СевРАО» – филиал ФГУП «РосРАО» | 3 (МЭД) | 13 (МЭД)
Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» – филиал ФГУП «РосРАО» | 3 (МЭД) | 4 (МЭД)
304 поста измеряют мощность дозы гамма излучения в санитарно-защитной и зоне наблюдения организаций отрасли
4

## Slide 5
Примеры оснащения различных АСКРО
Состав АСКРО | АО «УЭХК» | АО «СХК» | ФГУП «НИТИ» | Курская АЭС | Территориальные АСКРО
Блок детектирования | УДРГ-50 (RD-02L) | БДМГ-08 | УДБГ-01-02 РСКВ-01 АСРКБ1У.14-01 | Атлант (НПП Доза) SkyLink, УДИ-2 | БДМГ-200 (НПП Доза), ДБГ-С11Д (НПП Доза) УДРГ-50 (НТЦ РИОН) ИРТ-М (НПП Доза) SkyLink
Блок обработки | RD-02L | БПМ-54 | МСХОД | БОП-1ТА,Е | БОП-1ТА,Е (НПП Доза)
Метео датчик | МЭС-6, М-127М (МА WS301) Vaisala | Метео-2 КНША.098.100 | Нет данных | МА-7, АМС-2000 | МК-15 (НПО Тайфун) Vaisala WXT520 (Финляндия)
Импортное решение | да | нет | нет | да/нет | да/нет
Анализ состава оборудования как объектовых, так и территориальных АСКРО показывает:
разнотипность применяемых решений, нет унификации технических средств;
применение импортных комплектующих;
продолжительный срок эксплуатации, необходимость модернизации и замены оборудования

## Slide 6
Основные задачи, требующие решения при построении современных АСКРО
организация разработки единых стандартов и подходов к проектированию объектовых АСКРО по техническим характеристикам, средствам коммуникаций, ПО;
информационная поддержка принятия решений (выбор целей, критериев и предложения тактических действий) по мерам защиты населения в случае аварии;
повышение уровня чувствительности оборудования АСКРО с целью фиксации повышения МАЭД при сложных метеорологических условиях и параметрах источника и методов регистрации источника выброса;
возможность автоматизированного внесения данных в СПО модельных расчетов по результатам мониторинга (данные Росэнергоатома) и оперативной корректировки прогнозных данных;
решение вопросов программно-технического обеспечения АСКРО и аттестации ПО с целью внедрения в систему принятия и поддержки решений.

## Slide 7
Проект АО «СНИИП» по развитию ОАСКРО
Разработка типизированной линейки постов АСКРО для зонированного размещения на промышленной площадке АС и в 30 км зоне наблюдения
7

## Slide 8
Структура построения АСКРО на АС
8

## Slide 9
Базовая референтная платформа развития унифицированной линейки постов АСКРО
Рисунок 1.
Внешний вид ПРК-01
Рисунок 2.
Опытная эксплуатация
ПРК-01 на ЛАЭС-2
Рисунок 3.
Вид ПРК-01 изнутри и снаружи

## Slide 10
Вид унифицированного типового ПРК

## Slide 11
Стационарный типизированный пост радиационного контроля МАЭД гамма-излучения контейнерного типа
Блок детектирования с цифровым интерфейсом и датчиком температуры измерения МАЭД
Неохлаждаемый спектрометр активности гамма-излучения атмосферного воздуха
Специализированное ПО ПТК АСКРО
Аварийный блок детектирования МАЭД гамма-излучения
Блок накопления и обработки данных с функцией телеметрии
Пост
Атомная электростанция
Зона наблюдения:
Ср. гамма-фон: 0,12 мкЗв/ч Щеглов: 0,1 мкЗв/ч
Граница С33
Состав типового ПРК

## Slide 12
Основные параметры типового ПРК
Всепогодное, вандалоустойчивое исполнение устойчивое к жестким ВВФ
Автономность работы не менее 72 ч (либо полная автономность при использовании солнечных панелей)
Повышенные требования надежности по классу 3Н
Резервирование измерительных каналов МАЭД
Онлайн спектрометрия реперных радионуклидов в окружающем воздухе
Диагностирование неисправностей
Гибкость интеграции с другими системами и расширение функционала поста
Информационное табло
Метеорологическая станция (опционально)
Аспирационная установка (опционально)

## Slide 13
Расчет бесперебойного электропитания ПРК
№ | Название устройства | Обозначение | Кол. шт. | Мощность , Вт | Работа час/сут | Время, сут | Потреб. за 3 сут
1 | ИБП | ИБЭП-220/ 24В-24А | 1 | 20.0 | 24 | 3 | 1440.0
2 | Контроллер | LP-5231 ICP DAS | 1 | 4.8 | 24 | 3 | 345.6
3 | Модуль in-out | M-7055 ICP CON | 1 | 1.6 | 24 | 3 | 115.2
4 | DC/DC преобраз. | TCL 060-112DC | 1 | 6.0 | 24 | 3 | 432.0
5 | Радиомодем | Viper SC +100 | 1 | 30.0 | 2 | 3 | 180.0
6 | Дозиметр | УДБГ-11Р | 1 | 4.8 | 24 | 3 | 345.6
7 | Термостат | TER-3F 24V | 1 | 1.0 | 8 | 3 | 24.0
8 | Калорифер | NSYCR100WU1C | 1 | 100.0 | 8 | 3 | 2400.0
9 | Счетчик | Меркурий 206 | 1 | 0.5 | 24 | 3 | 36.0
 | ИТОГО |  |  |  |  |  | 5321.4
Состав оборудования ПРК
W = 1,1 · Wобщ = 5,8 кВт·ч
Полная мощность потребления СРК за 1 час:
Реальную энергоемкость аккумуляторной батареи:
Wреал = 300· 24 · 0,7 = 5040 Вт·ч
Полная токовая нагрузка через АКБ в А·ч:
Wtot = W/24 = 243,9 А·ч;
Расчет аккумуляторной батареи:
Wtot2 = Wtot/0,7 =243,9 / 0,7 = 348,4 А·ч
Nпар = Wtot2/150 = 348,4/150 = 2
Nпосл = 24/12 = 2
Общее количество АКБ равно:
Nобщ = Nпар · Nпосл = 2·2 = 4 ед.
При отсутствии электропитания 220 В для автономной работы ПРК в течение 72 часов энергоемкость источников бесперебойного питания должна быть не менее 5040 Вт·ч, что обеспечивается аккумуляторной сборкой по 150 А·ч в количестве 4 шт в параллельном и последовательном попарном соединении.

## Slide 14
Современное развитие и совершенствование АСКРО должно осуществляться за счет:
Унификации и типизации применяемых технических средств в разных функциональных подсистемах АСКРО:
постах радиационного контроля;
постах метеорологического контроля;
передвижных радиометрических лабораториях;
Применения продуманных технических решений для возможности дальнейшей модернизации АСКРО (увеличения подключения точек контроля, типов устройств детектирования, сенсоров, периферийных устройств);
Разработки оборудования с учетом удобств эксплуатации Заказчиком и ремонтопригодности
Привлечения квалифицированных специалистов в отрасль
Выводы
14

## Slide 15
Спасибо за внимание !
Насибуллин Рамис Асгатович
Главный конструктор АСКРО
Тел.: +7 (499) 968 60 60, доб. 4242
E-mail: ranasibullin@sniip.ru
www.sniip.ru