## Slide 1
Анализ основных трендов развития стационарной аппаратуры радиационного контроля для АЭС российского дизайна
Гордеев Андрей Сергеевич,
директор по перспективным разработкам – начальник отдела аналитики и информации АО «СНИИП»
Доклад на научно-технической конференции «Ядерное приборостроение: история, современность, перспективы»
г. Москва, АО "СНИИП", 25-27 октября 2022 г.
Гордеев А.С., Чебышов С.Б., Черкашин И.И., Иванов А.А., Ветошкин Е.М.

## Slide 2
Характеристика АСРК
Автоматизированная система радиационного контроля (АСРК) – основной инструмент, обеспечивающий радиационную безопасность АЭС, предназначенный для получения, сбора, обработки, регистрации и представления информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние энергоблоков и общестанционных сооружений АЭС и окружающей среды при всех режимах работы энергоблоков, включая проектные аварии, а также о состоянии энергоблоков при выводе из эксплуатации.
Количество аналоговых и дискретных сигналов в АСРК составляет от 7 до 15 % от общего количества сигналов в АСУ ТП АЭС
В настоящем докладе рассматривается реализация АСРК для АЭС, при этом большинство выводов применима и к другим ОИАЭ

## Slide 3
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
СТАНЦИЯ СБОРА ДАННЫХ/ ШЛЮЗ
АСРК
Автоматизированная система радиационного контроля
РАДИАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
(РТК)
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОМЕЩЕНИЙ
(РКП)
КОНТРОЛЬ РАДИОАКТИВНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
(РКЗ)
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ И ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
(ПЭК)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
(ИДК)
КОНТРОЛЬ НЕРАДИАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Блоки и устройства детектирования
Исполнительные механизмы
Дозиметры (ТЛД, ЭПД)
Переносные и мобильные радиометры
Лабораторные спектрометры
Установки (стенды) радиационного контроля
Дополнительное оборудование
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
(ИНТЕГРАЦИЯ,СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ)
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
~ 400 шт., 14 типов
~ 170 шт., 4 типа
~ 5000 шт., 4 типа
~ 20 шт., 7 типов
10 шт., 9 типов
~ 90 шт., 11 типов
~ 300 шт., 6 типов
ВСЕГО (на 2 э/б): более 6000 единиц оборудования, 55 различных типов, ~500 измерительных каналов, классы безопасности 2, 3, 4
Структура АСРК
АСРК представляет собой 2-х уровневую систему с централизованным верхним уровнем интеграции
(в современных проектах АЭС – на базе общесистемного ПО АСУ ТП «ПОРТАЛ»)
до 20 000 аналоговых параметров,
до 80 000 дискретных параметров

## Slide 4
Перечень основных типов измерительных каналов АСРК современных проектов АЭС
* измерительные каналы применяются в стационарном и мобильном исполнении
** - требование проекта АСРК для АЭС «Аккую»
Подсистема радиационного контроля помещений (РКП)
МАЭД гамма-излучения, Зв/ч;
МПД гамма-излучения, Гр/ч
МПД гамма-излучения при МПА, Гр/ч;
ОА ИРГ*, Бк/м3;
ОА ИРГ (аварийное), Бк/м3;
ОА жидких сред (проточный вариант) Бк/м3;
ОА жидких сред (погружной вариант) Бк/м3;
ОА радиоактивных аэрозолей* (α**-, β- излучение), Бк/м3;
ОА йода-131*, Бк/м3;
Специальные задачи РК
Контроль систем спецгазоочистки, ОА, Бк/м3;
ОА газоаэрозольных выбросов в ВТ, Бк/м3;
Контроль протечек ТН по ОА азота-16, Бк/м3;
ОА натрия-24 в солевом остатке, Бк/м3;
Спектрометрия радионуклидов в теплоносителе 1 контура и измерение парциальной ОА, Бк/м3;
Спектрометрия радионуклидов в выбросах через ВТ и измерение парциальной ОА, Бк/м3
Измерение параметров воздушного потока в ВТ (температура, расход), ОС , м3/ч;
Подсистема радиационного технологического контроля (РТК)

## Slide 5
ИЭД рентгеновского и гамма-излучения Hp(10), Зв;
ИЭД рентгеновского, гамма- и бета- излучения Hp(0,07), Зв;
ИЭД нейтронного излучения Hp(10), Зв;
Активность радионуклидов в щитовидной железе, легких и теле (СИЧ), Бк;
Перечень основных типов измерительных каналов АСРК современных проектов АЭС (продолжение)
Подсистема индивидуального дозиметрического контроля (ИДК)
Плотность потока бета-частиц с поверхности, Част,·см-2·мин-1
Подсистема радиационного контроля загрязнений (РКЗ)
(Измерение поверхностного загрязнения спецодежды, обуви и кожных покров персонала; мелких предметов; инструмента и измерительных приборов; спецодежды, направляемой в прачечную)
Приведенный перечень ИК РКП, РТК, ИДК и РКЗ соответствует конфигурации АСРК для проектов АЭС-2006, ВВЭР-ТОИ и перспективных проектов, разработан с учетом требований СТО 1.1.1.04.001.1384-2017, НРБ -99/2009 и другим НТД, но не является исчерпывающим.
В зависимости от проекта АЭС, в состав АСРК могут включаться: аппаратура радиационного контроля течи теплоносителя из 1 контура во 2 контур (АРКТ), программно-технические средства для периодического и эпизодического контроля (ПЭК), а также блоки и устройства детектирования для радиационного контроля окружающей среды (РКОС), контроля перемещений персонала и транспорта, оборудование контроля при обращении с РАО.
Задачи индивидуальной дозиметрии
Задачи РК поверхностной загрязненности

## Slide 6
Источники для идентификации и анализа трендов развития аппаратуры АСРК
Источники для анализа перспектив развития стационарных измерительных каналов, по метрологическим характеристикам удовлетворяющим потребностям перспективных проектов АЭС:
Частные технические задания на разработку АСРК для Нововоронежской АЭС-2 и ЛАЭС-2, (проект АЭС-2006), АЭС «Руппур», АЭС «Аккую», Курской АЭС-2 (проекты ВВЭР-ТОИ)
Стандарт организации АО «Концерн Росэнергоатом» «Системы радиационного контроля атомных электростанций. Общие требования». СТО 1.1.1.04.001.1384-2017
Каталоги продукции ведущих производителей оборудования АСРК
Публикации и выступления членов профессионального сообщества

## Slide 7
АСРК является одной из подсистем АСУТП АЭС, и на нее распространяется все требования, предъявляемые к оборудованию важному для безопасности.
При этом, имеются специфические особенности, характерные именно для АСРК:
Широкие диапазоны измерений (до 17 десятичных порядков);
Необходимость использования ИИИ для проведения метрологического обслуживания (поверки);
Режимы функционирования оборудования связаны с пробоотбором радиоактивных сред и расположением измерительных каналов в ЗКД;
АСРК является информационно-измерительной системой, но при этом вырабатывает сигналы, используемые для управления технологическим оборудованием.
Перечисление особенности учитываются при интеграции АСРК в состав АСУ ТП, но одновременно приводят к необходимости выполнения дополнительных требований.
Тренд № 1 – АСРК рассматривается как одна из подсистем АСУ ТП

## Slide 8
В состав ИК АСРК входят: непосредственно оборудование нижнего уровня (блоки и устройства детектирования) утверждённого типа, блоки и устройства обработки информации нижнего уровня (как правило, также утвержденного типа) и технические средства верхнего уровня для отображения информации с использованием человеко-машинных интерфейсов.
Оборудование функционально законченных ИК, следуя цели повышения эргономических качеств АСРК, размещается на стендах радиационного контроля, имеющих в своем составе запорно-регулирующую арматуру, средства отбора проб, устройства локального управления работой ИК, блоки коммутации, питания и сигнализации, а также измерители физических параметров (расходомеры и пр.).
Тренд № 2 – Наращивание функций конструктивно завершенных измерительных каналов
Благодаря размещению оборудования на стендах и включению дополнительных функций ИК, достигается повышение технологичности интеграции АСРК в единый программно-технический комплекс и улучшение качества измерений.

## Slide 9
Требования к устойчивости оборудования АСРК к ВВФ во многом определяются географией размещения АЭС на территории РФ и за рубежом, включая такие страны как Турция (АЭС «Аккую»), Бангладеш (АЭС «Руппур»), Индия (АЭС «Куданкулам»), Египет (АЭС «Эль-Дабаа») и др.
Очевидно, что для достижения технической конкурентоспособности АСРК за счет унификации программно-технических средств оборудование ИК должно удовлетворять наиболее жестким условиям эксплуатации.
ВВФ | Проекты |  |  | 
 | Нововоронежская АЭС-2 | АЭС «Руппур» | АЭС «Аккую» | Курская АЭС-2
Сейсмостойкость | II | II и III | I и II | II
Помехоустойчивость по ГОСТ 32137 | III по ГОСТ Р 50746-200 | IV | III, IV | III, IV
Климатическое исполнение | УХЛ | Т | Т | УХЛ
Тип атмосферы | II | IV | III | II
Коррозионные агенты, не более, мг/м3 | нет требований | хлориды: 0,267; сульфаты: 0,022 | хлориды: 0,267; сульфаты: 0,022 | нет требований
Внешний гамма-фон | нет требований | нет требований | 1 Гр/ч | 10-3 Гр/ч
Тренд № 3 – Ужесточение требований по устойчивости к внешним воздействиям

## Slide 10
СТО 1.1.1.01.005.0841-2010 «Общие требования к объему радиационного контроля в системах радиационного контроля атомных станций»
СТО 1.1.1.04.001.1384-2017 «Системы радиационного контроля атомных электростанций. Общие требования».
ГОСТ 27452-87 «Аппаратура контроля радиационной безопасности на атомных станциях. Общие технические требования»
Международный стандарт МЭК 60951 «Оборудование для контроля излучения в аварийных и послеаварийных условиях на атомных электростанциях»
1986 год
2002 год
2010 год
2017 год
В проектных требованиях за последние 20 лет:
– диапазоны измерений объемной активности и мощности дозы1) увеличены на 4 порядка (в 10 000 раз);
– основная относительная погрешность составляет не более 30% и нормируется для всех типов измерительных каналов (индикаторные каналы исключены).
Расширение диапазонов и увеличение точности измерений не всегда технически обосновано.
Тренд № 4 – Расширение диапазонов и увеличение точности измерений
1) Перечисленные ИК составляют не менее 70% объема радиационного контроля АСРК

## Slide 11
Требования к метрологическим характеристикам ИК АСРК
 | Проектные требования для АЭС, Зв/ч |  |  | 
 | НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
Диапазон измерений | 10-7 – 10-1 | 510-6 – 10 | 10-7 – 102 | 10-7 – 10-1
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | – | – | 0,05 – 3 | –
Погрешность*, % | ±25 | ±25 | ±20 | ±25
* Указаны пределы допускаемой основной относительной погрешности при P=0,95
- вне значений СТО 1.1.1.04.001.1384-2017
МАЭД
гамма-излучения
 | Проектные требования для АЭС, Гр/ч |  |  | 
 | НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
Диапазон измерений | 10-7 – 1 | 10-7 – 10 | 10-7 – 10-1 | 10-7 – 10
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | – | – | – | –
Погрешность*, % | ±25 | ±25 | ±25 | ±25
МПД
гамма-излучения
Проектные требования для АЭС, Бк/м3 |  |  | 
НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
3,7 – 3,7105 | 3,7 – 3,7105 | 3,7 – 3,7106 | 1 – 3,7105
I131 | I131 | I131 | I131
±50 | ±30 | ±30 | ±30
10-1 – 106 | 10-1 – 105 | β: 10-1 – 106 α: 10-2 – 2105 | 10-1 – 105
– | – | β: 3 – 8 α: 0,05 – 3 | –
±50 | ±30 | ±50 | ±30 (±50 – 1 декада)
ОА
йода-131
ОА аэрозолей

## Slide 12
Требования к метрологическим характеристикам ИК АСРК (продолжение)
 | Проектные требования для АЭС, Бк/м3 |  |  | 
 | НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
Диапазон измерений | 104 – 3108 | 104 – 2,5106 | 2,5103 – 3,7108 | 3,7103 – 3106
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | – | – | 0,1 – 1,5 | –
Погрешность*, % | ±35 | ±30 | ±30 | ±30
* Указаны пределы допускаемой основной относительной погрешности при P=0,95
- вне значений СТО 1.1.1.04.001.1384-2017
ОА жидкости (проточный)
 | Проектные требования для АЭС, Бк/м3 |  |  | 
 | НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
Диапазон измерений | 2,5103 – 2,5106 | 105 – 2,5106 | 3,7103 – 3,7106 | 2,5103 – 3,7107
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | – | – | – | –
Погрешность*, % | ±35 | ±30 | ±30 | ±30
ОА жидкости (погружной)
Проектные требования для АЭС, Бк/м3 |  |  | 
НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
105 – 3,7107 | 1,5103 – 3,7108 | 1,5103 – 3,7108 | 105 – 3,7107
– | – | 5 – 7,2 | –
±35 | ±30 | ±30 | ±30
104 – 1013 | 104 – 1013 | 104 – 109 | 104 – 1013
– | – | 0,06 – 3 | –
±50 | ±30 | ±20 | ±30
ОА
тех. сред (бесконт.)
ОА ИРГ

## Slide 13
Требования к метрологическим характеристикам ИК АСРК (окончание)
 | Проектные требования для АЭС, Гр/ч |  |  | 
 | НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
Диапазон измерений | 510-3 – 105 | 310-3 – 105 | 510-3 – 105 | 510-3 – 105
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | – | – | 0,06 – 3 | –
Погрешность*, % | ±30 | ±30 | 10 – 50 | ±30 (±50 – 1 декада)
* Указаны пределы допускаемой основной относительной погрешности при P=0,95
- вне значений СТО 1.1.1.04.001.1384-2017
МПД при МПА
 | Проектные требования для АЭС, част.·см-2·мин.-1 |  |  | 
 | НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
Диапазон измерений | 5 – 1,5104 | 1 – 1,5104 | 1 – 1,5104 | 5 – 1,5104
Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | – | – | 0,1 – 2,5 | –
Погрешность*, % | ±30 | ±30 | ±(19+10/N) | ±30
ПП бета-частиц
Проектные требования для АЭС, Бк/м3 |  |  | 
НВ-2 | “Руппур” | “Аккую” | Курская-2
3103 – 2108 | 3103 – 2108 | 1,5103 – 3,7108 | 2104 – 3108
N16 | N16 | N16 | N16
Не нормируется | ±30 | ±30 | ±30
5103 – 3108 | 104 – 1010 | 510-3 – 3108 | 5103 – 3108
Na24 | Na24 | Na24 | Na24
Не нормируется | Не нормируется | ±30 | ±30
ОА
азота-16
ОА натрия-24

## Slide 14
Типовые требования к метрологическим характеристикам стационарных ИК АСРК на основе опыта реализации текущих проектов
Наименование контролируемых параметров | Диапазоны измерений | Пределы основной относительной погрешности, %
МАЭД гамма-излучения | от 1,010-7 до 1,0102, Зв/ч | ±20
МПД гамма-излучения | от 1,010-7 до 1,0102, Гр/ч | ±25
МПД гамма-излучения (для аварийных условий) | от 3,010-3 до 1,0105, Гр/ч | ±30
ОА I131 | от 3,7 до 3,7106, Бк/м3 | ±30
ОА радиоактивных аэрозолей | по альфа-излучению: от 1,010-2 до 2,0105, Бк/м3 по бета-излучению: от 1,010-1 до 1,0106, Бк/м3 | ±30
ОА ИРГ | от 1,0104 до 1,01013, Бк/м3 | ±20

## Slide 15
Наименование контролируемых параметров | Диапазоны измерений | Пределы основной относительной погрешности, %
ОА жидкости (бесконтактный вариант) | от 1,5103 до 3,7108, Бк/м3 | ±20
ОА жидкости (проточный вариант) | от 2,5103 до 3,7108, Бк/м3 | ±30
ОА жидкости (погружной вариант) | от 3,7103 до 4,0108, Бк/м3 | ±20
ОА N16 | от 1,5103 до 3,7108, Бк/м3 | ±30
ОА Na24 в солевом остатке | от 5,0103 до 1,01010, Бк/м3 | ±30
Индивидуальный эквивалент дозы | от 5,010-5 до 1,0101, Зв (рентгеновское и гамма-излучение) | ±15
Плотность потока бета-частиц с поверхности | от 1,0100 до 1,5104, част.см-2мин.-1 | ±30
Типовые требования к метрологическим характеристикам стационарных ИК АСРК на основе опыта реализации текущих проектов (окончание)

## Slide 16
Проведение обоснования и оптимизации объема РК позволяет сократить количество ИК до 30% без ухудшения качества и надежности АСРК
Контролируемый параметр | Количество ИК в проекте АЭС, шт. |  |  |  | Справочно, шт. | 
 | НВ-2 | «Руппур» | «Аккую» | Курская-2 | БРЕСТ-ОД-300 | БРЕСТ-ОД-300 (оптим.)
МПД гамма-излучения | 20 | 51 | 40 | 12 | 27 | 9
МАЭД гамма-излучения | 72 | 121 | 152 | 88 | 43 | 83
МПД гамма-излучения при МПА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МАЭД нейтронного излучения | - | - | 6 | - | 10 | 4
ОА 131I | 5 | 9 | 35 | 8 | 18 | 7
ОА ИРГ | 15 | 15 | 23 | 12 | 57 | 32
ОА аэрозолей | 11 | 20 | 21 | 9 | 85 | 32
ОА жидкости (погружной) | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ОА жидкости (проточный) | 11 | 4 | 8 | 8 | 12 | 6
Блок светозвуковой сигнализации | 69 | 120 | 152 | 62 | 111 | 83
Тренд № 5 – Оптимизация объема радиационного контроля

## Slide 17
Отмечается тенденция, когда в основу проектных требований к техническим характеристикам ИК АСРК ложатся не параметры, соответствующие расчетам радиационных величин, а параметры конкретных производителей оборудования.
В ряде случаев проектные требования по диапазону и точности измерений превышают потребность, обусловленную параметрами технологических процессов, и не подтверждаются физическими расчетами, т.е. являются избыточными.
Избыточность требований к метрологическим характеристикам отдельных измерительных каналов ухудшает эксплуатационные возможности системы АСРК в целом, требует дополнительных затрат на приобретение и использование оборудования (включая поверочные установки, эталоны, образцовые ИИИ) и существенно ограничивает типизацию и унификацию технических решений как в пределах одного проекта, так и между проектами-аналогами.
Имеются существенные предпосылки для оптимизации комплекса требований к объему радиационного контроля для обеспечения унификации и типизации ПТС в рамках реализации перспективных проектов создания и ввода в действие АСРК АЭС в РФ и за рубежом
Тренд № 6 – Проектирование АСРК на базе аналогов оборудования и реализованных проектов

## Slide 18
Для повышения эффективности реализации проектов АСРК назрела необходимость на основании РБ-152-18 внесения изменений в НП-001-15, касающихся классификации оборудования АСРК
Тренд № 7 – Отнесение всего оборудования АСРК к классу безопасности 3
В новых проектах АЭС Генпроектировщиком установлен класс безопасности 3 для оборудования ИДК, ПЭК и РКЗ (включая импортное оборудование), а также для системных комплектов (ЗИП, КМЧ, расходных материалов и пр.), из чего вытекает необходимость:
оформления планов качества в рамках полного цикла изготовления;
оформление Решений о применении импортных комплектующих (РОП);
сертификацию (ре-сертификацию) продукции по действующим НТД;
проведения испытаний, в том числе на сейсмостойкость и электромагнитную совместимость по группе IV ГОСТ 32137-2013 (жесткая электромагнитная обстановка).
Выполнение перечисленных требований приводит к значительному увеличению сроков и стоимости реализации проектов, а в ряде случаев не может быть обеспечено в принципе.
Входящие в состав АСРК технические средства оперативного контроля, лабораторного анализа и ИДК не востребованы для оперативного управления АЭС и не оказывают влияние на принятие решений, важных для ее безопасности.

## Slide 19
Тренд № 8 – Повышение вариативности применения оборудования
Распространенной практикой является отсутствие рабочей документации на АСРК к моменту запуска производства, при которой отсутствуют поставочные спецификации с конкретными типами и марками оборудования, не согласованы ЧТЗ на программно-технические комплексы, в спецификациях не учтено до 30% необходимого оборудования.
Подсистемы 1) | РТК | РКП | РКЗ | АРК | АРКТ | АСИДК | ПЭК
Получены технические требования на оборудование | + | + | +/- | + | + | +/- | +/-
Определены типы и марки оборудования | + | + | + | + | + | + | +
Степень готовности актуального перечня измерительных каналов по уточненной проектной потребности (спецификация) | 40% | 50% | 60% | + | + | 40% | Нет
1) Приведена информация о фактической готовности проектно-сметной документации по проекту АСРК для АЭС «Аккую» по состоянию на 01.01.2022
Основным критерием конкурентоспособности в сложившихся условиях является вариативность применения оборудования в составе ИК при выполнении проектных требований по оценке соответствия
Вариативность обеспечивается за счёт:
соответствия современному комплексу требований, предъявляемых к системам радиационного контроля, международным и национальным стандартам;
наличия развитой диагностики работоспособности оборудования;
гибкости и масштабируемости архитектуры АСРК;
программно-аппаратного взаимодействия с внешними системами;
возможности адаптации под объект использования;
сокращения массы, габаритных размеров и потребляемой мощности;
локализации выпуска на собственном производстве.

## Slide 20
Внедрение методов спектрометрического анализа в состав устройств детектирования технологических сред, помимо измерения парциальных ОА реперных радионуклидов, позволяет повысить качество измерительной информации посредством учета удельного состава контролируемых сред при расчете суммарной ОА
Цифровая обработка сигналов детекторов ионизирующих излучений
Применение методов цифрового моделирования и проектирования1)
Компенсация внешнего фона различными программно-аппаратными методами
Снижение влияния сорбции на внутренних поверхностях измерительных объемов
Наращивание функций самодиагностики и информационно-аналитических функций
1) В настоящее время в отрасли используется 36 программных пакетов для цифрового моделирования и проектирования по направлению ядерного приборостроения
Тренд № 9 – Применение новых технологий ядерного приборостроения

## Slide 21
При производстве оборудования основной объем сборочных единиц изготавливается с техническим контролем в процессе приемки. Процедуры согласования документации и оценки соответствия чрезвычайно осложнены и забюрократизированы. Стабильность технологии обеспечивается за счет оценки соответствия законченных изделий, что не должно приводить к сокращению набора их функций («упрощению»).
При вынужденной адаптации оборудования АСРК, изначально разработанного для других целей (неполные продуктовые линейки), к требованиям проекта АЭС возникают дополнительные модификации одних и тех же приборов. Необходимо поддерживать контроль версий, возможность верификации и валидации ПО, полностью исключить ошибки конфигурации многоканальных систем.
При использовании стандартных общепромышленных компонентов, выпускаемых для других отраслей промышленности (не для атомной) необходимо в случае смены рыночной политики производителей сохранить целостность спецификации.
Требуется поддерживать в работоспособном состоянии ранее поставленную аппаратуру, а также оборудование после длительного складского хранения (по причине неготовности объекта установки), а также исключить в процессе гарантийного обслуживания, ремонта и сервисного обслуживания: необходимость восстановления ресурса оборудования вплоть до его полной замены, либо демонтаж изделий с объекта эксплуатации с вынужденным сокращением объема радиационного контроля.
Требуется обеспечить поддержку пользователей при смене поколений аппаратуры, отсутствие совместимости оборудования разных поколений, в том числе на уровне ЗИП.
Тренд № 10 – Решение проблем взаимодействия участников рынка АСРК

## Slide 22
Выработка подходов к формированию стоимости эксплуатации АСРК, включая заказ ЗИП, на фоне ужесточения требований к ремонтопригодности и увеличения сроков службы.
Применение преимущественно отечественной компонентной базы (открытый вопрос).
По результатам закупок оборудования у различных производителей формируется парк приборов, для интеграции которого в состав АСРК требуются многочисленные устройства сопряжения и возникают дополнительные затраты, увеличиваются сроки и стоимость сооружения АЭС.
Оборудование достаточно требовательно к культуре эксплуатации со стороны персонала, при этом персонал допускает грубые нарушения при работе с оборудованием, в том числе подвергает его недопустимым воздействиям и выводит из строя.
Финансовая ответственность за изменение проектных решений в части номенклатуры, состава оборудования и требований к нему в процессе изготовления АСРК возлагается на поставщиков системы, что приводит к дополнительным издержкам в части сроков и стоимости.
Снижение влияния проектных ошибок, вызванных некорректными исходными данными для проектирования, приводящих к невозможности использования оборудования АСРК по назначению, либо вызывающих необходимость дополнительных затрат для приведения системы в соответствие проекту непосредственно в процессе эксплуатации.
Тренд № 10 – Решение проблем взаимодействия участников рынка АСРК (окончание)

## Slide 23
Список рассмотренных трендов и их ранжирование
АСРК рассматривается как одна из подсистем АСУ ТП
Наращивание функций конструктивно завершенных измерительных каналов
Ужесточение требований по устойчивости к внешним воздействиям
Расширение диапазонов и увеличение точности измерений
Оптимизация объема радиационного контроля
Проектирование АСРК на базе аналогов оборудования и реализованных проектов
Отнесение всего оборудования АСРК к классу безопасности 3
Повышение вариативности применения оборудования
Применение новых технологий ядерного приборостроения
Решение проблем взаимодействия участников рынка АСРК
Объем инвестиций в разработку
Стоимость владения для пользователей
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
1
4
3
6
5
7
8
Низкое влияние
(0 – 5 баллов)
Среднее влияние
(6 – 14 баллов)
Высокое влияние
(15 – 25 баллов)
Уровень влияния тренда:
9
10
Участники рынка вынуждены прикладывать значительные усилия для решения организационных и финансовых вопросов, не связанных непосредственно с технической реализацией и эксплуатацией аппаратуры АСРК.
Для дальнейшего развития направления необходимо упростить отраслевые процедуры согласования документации и оценки соответствия, а также исключить бюрократические препятствия при открытии и исполнении инвестиционных проектов в форме НИОКР.

## Slide 24
Спасибо за внимание!