## Slide 1: Применение методов математического моделирования при разработке устройств детектирования жидких сред проточного типа
Дерябина Мария Дмитриевна
Начальник лаборатории отдела СРК АО «СНИИП»
Доклад 26.10.2022
Научно-техническая конференция «Ядерное приборостроение: история, современность, перспективы»

## Slide 2: Вопрос надежности и безопасности современных АЭС
Ужесточение требований к радиационному контролю:
Качественное
Количественное
Увеличение
каналов контроля АСРК
Повышение требований к метрологическим характеристикам ТС АСРК
Возрастающий объём и значимость параметров, контролируемых при помощи спектрометров из состава АСРК

## Slide 3: Задачи спектрометрических каналов контроля АСРК АЭС
обеспечение оптимальных и безопасных технологических режимов работы АЭС:
контроль УА радиоизотопов I131-I135 в теплоносителе
контроль содержания примесей в теплоносителе
контроль ОА Na24 в жидких средах
контроль ОА N16 в остром паре
мониторинг воздействия АЭС на окружающую среду
контроль ОА ИРГ в выбросах АЭС через венттрубу
контроль ОА изотопов I131, Cs134, Cs137, Co60и др. в аэрозольной форме в выбросах через венттрубу
контроль ОА радиоизотопов в сбросах АЭС в водные объекты

## Slide 4: Технологические спектрометры СЕГ-01Р и СГГ-02Р
СЕГ-01Р предназначен для непрерывного автоматизированного измерения объёмной активности реперных радионуклидов 131I-135I, 24Na, 42К и др. в теплоносителе первого контура реактора
СГГ-02Р предназначен для непрерывного автоматизированного измерения инертных радиоактивных газов 85Kr, 87Kr, 88Kr, 133Xe и др. в венттрубе АЭС

## Slide 5
1. Описание и задачи, решаемые с помощью СЕГ-01Р

## Slide 6: Технологический спектрометр СЕГ-01Р
СЕГ-01Р предназначен для непрерывного автоматизированного измерения объёмной активности реперных радионуклидов 131I-135I, 24Na, 42К и др. в теплоносителе первого контура реактора

## Slide 7: Задача СЕГ-01Р: идентификация состава ТПК
Радионуклидный
состав ТПК
Осколки деления ядер 235U:
131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 134Cs, 137Cs и др.
ИРГ 133Xe, 135Xe, 85mKr, 87Kr, 88Kr и др.
Активированные продукты коррозии конструкционных материалов РУ:
110mAg, 58Co, 60Co, 59Fe, 95Zr, 95Nb, 51Cr, 54Mn, 56Mn и др.

## Slide 8: Радиоактивные изотопы йода в составе ТПК: 131I

## Slide 9: Радиоактивные изотопы йода в составе ТПК: 132I

## Slide 10: Радиоактивные изотопы йода в составе ТПК: 133I

## Slide 11: Радиоактивные изотопы йода в составе ТПК: 134I

## Slide 12: Радиоактивные изотопы йода в составе ТПК: 135I

## Slide 13: Типичный спектр ТПК

## Slide 14: Инновационные технические решения
Двухканальный измерительный тракт на основе перспективных неорганических сцинтилляционных кристаллов SrI2(Eu) и LaBr3(Ce);
Применение встроенного мультиканального анализатора;
Применение комбинированного интерфейса PoE (Power over Ethernet)
Измерительный тракт
МКА «интеллектуального» БД

## Slide 15
2. Использование методов математического моделирования при разработке СЕГ-01Р

## Slide 16: Моделирование: взаимодействие ионизирующего излучения с детектором
Программный пакет MCC MT - программа имитационного трехмерного моделирования процессов переноса и регистрации ионизирующих излучений.
Задача: расчет функции отклика детектора исключительно на базе развитого графического интерфейса.
Цель применения: выбор оптимальной геометрии проектируемого устройства детектирования без необходимости изготовления нескольких опытных образцов.
Доступные ИИ:
  a
  b (e-, e+)
  g
  ТЗЧ

## Slide 17: Моделирование регистрации гамма-излучения
Регистрация излучения радионуклидного состава ТПК при помощи сцинтилляционного блока детектирования на основе кристалла SrI2(Eu)
Варьируемые параметры:
Материал детектора
Объём детектора
Объем измерительной камеры

## Slide 18: Этап 1. Построение геометрической модели эксперимента
Геометрическая модель узла детектирования, размещённого в сосуде Маринелли.

## Slide 19: Этап 2. Построение физической модели эксперимента
Симуляция распадов в объёмном источнике – сосуде Маринелли объёмом 3л – и регистрации гамма-квантов, возникающих вследствие распада ТПК в объёмном источнике
Нуклиды 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 134Cs, 60Co
Формирование функции отклика детектора с кристаллом SrI2(Eu) размером 38 × 38 мм при регистрации гамма-квантов изотопов йода в модуле «MCC Viewer»

## Slide 20: Этап 3. Анализ функции отклика детектора
Суммарный спектр от объёмного от объёмного источника ТПК
Нуклиды 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 134Cs, 60Co

## Slide 21: Этап 3. Анализ сэмулированного спектра
Задание характеристик реального детектора с кристаллом SrI2(Eu) размером 38 × 38 мм, эмуляция спектра, регистрируемого реальным детектором от объёмного источника ТПК
Суммарный спектр от объёмного от объёмного источника ТПК.
Задание характеристик реального детектора с кристаллом SrI2(Eu) размером 38 × 38 мм, эмуляция спектра, регистрируемого реальным детектором от объёмного источника ТПК

## Slide 22: Этап 3. Анализ сэмулированного спектра
Задание характеристик реального детектора с кристаллом SrI2(Eu) размером 38 × 38 мм, эмуляция спектра, регистрируемого реальным детектором от объёмного источника ТПК
Суммарный спектр от объёмного от объёмного источника ТПК.
Задание характеристик реального детектора с кристаллом SrI2(Eu) размером 38 × 38 мм, эмуляция спектра, регистрируемого реальным детектором от объёмного источника ТПК

## Slide 23: Особенности интерпретации спектра ТПК
Сложность идентификации 135I
Сложность раздельной идентификации 137Cs отдельно от 132I

## Slide 24
Спасибо
за внимание!
26.10.2022
Тел.: +7 (499) 968 60 60, доб. 4149
Моб. тел.: +7 (982) 309 80 81
E-mail: MaDDeryabina@sniip.ru
www.sniip.ru