## Slide 1
Журавлев А.В., Жилкин В.М., Солодских П.И., Неумолотов А.С.,
АО «СНИИП»
СНИИП, Москва, 2022г.
Разработка и аттестация рабочего эталона единиц плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне значений от 1,0 до 5,6·104 с-1·см-2
Чебышов С.Б.

## Slide 2
Необходимость разработки рабочего эталона единиц плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне значений от 1,0 до 5,6·104 с-1·см-2 обусловлена:
Необходимостью хранения и передачи единиц величин плотности потока тепловых нейтронов со значением от 104 и более
Геометрическими размерами блоков детектирования не позволяющими создать по всей длине поле нейтронов от эталонной установки
Потребностью в поверке устройств детектирования плотности потока тепловых нейтронов;

## Slide 3
Назначение рабочего эталона единиц плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне значений от 1,0 до 5,6·104 с-1·см-2
Эталон применяется для поверки устройств детектирования УДПН-33Р, УДПН-33Р1, УДПН-33Р2, УДПН-33Р3 , а также устройств и блоков детектирования, в которых в качестве детектора нейтронов используются ионизационные камеры деления КНК15

## Slide 4
Состав рабочего эталона
В состав эталона вошли устройства:
блок детектирования БДПН-43Р;
блок преобразования БПХ-87Р;
блок вспомогательный БХ-160Р1;
установка радиоактивного излучения нейтронов УРН-1;
радионуклидные источники нейтронного излучения ИБН-8-7, ИБН-23, ИБН-6, НК252М11.

## Slide 5
Устройство детектирования УДПН-33Р
(диапазон измерения плотности потока тепловых нейтронов
от 1 до 1·106 см-1·с-1)
Блок детектирования БДПН-43Р
Блок преобразования БПХ-87Р
Блок вспомогательный БХ-160Р1

## Slide 6
Установка радиоактивного излучения нейтронов УРН-1
Парафиновый замедлитель в корпусе из металлических стенок.
УРН-1 замедляет быстрые нейтроны от радионуклидных источников нейтронного излучения и создает поле тепловых нейтронов в измерительной полости.

## Slide 7
Основные операции аттестации эталона
1. Определение чувствительности блока детектирования БДПН-43Р к тепловым нейтронам с применением установки КИС НРД МБ. | 
2. Определение коэффициента подобия для установки КИС НРД МБ. | 
3. Определение коэффициента подобия для установки радиометрической нейтронной УРН-1. | 
4. Определение нижнего значения диапазона, в котором эталон хранит и передает значение величины (от ИБН-6 на КИС НРД МБ). | 
1. Определение чувствительности блока детектирования БДПН-43Р к тепловым нейтронам с применением установки КИС НРД МБ. | 
2. Определение коэффициента подобия для установки КИС НРД МБ. | 
3. Определение коэффициента подобия для установки радиометрической нейтронной УРН-1. | 
4. Определение нижнего значения диапазона, в котором эталон хранит и передает значение величины (от ИБН-6 на КИС НРД МБ). | 

## Slide 8
Основные операции аттестации эталона
5. Определение верхнего значения диапазона, в котором эталон хранит и передает значение величины (от ИБН-8-7 в УРН) | 
6. Проверка доверительных границ погрешности | 
7. Проверка линейности БД | 
8. Проверка нижней границы диапазона измерений | 
5. Определение верхнего значения диапазона, в котором эталон хранит и передает значение величины (от ИБН-8-7 в УРН) | 
6. Проверка доверительных границ погрешности | 
7. Проверка линейности БД | 
8. Проверка нижней границы диапазона измерений | 

## Slide 9
Спасибо за внимание!