## Slide 1
Чебышов С.Б., Журавлев А.В., Жилкин В.М., Солодских П.И., Ерофеев П.Н., Кузьмина О.Ш.
АО «СНИИП»
СНИИП, Москва, 2022г.
Разработка эталона единицы объемной
активности йода-131

## Slide 2
1 Проведение настройки, регулировки вновь разрабатываемых блоков и устройств детектирования.
2 Проведение испытаний и поверки блоков и устройств детектирования.
3 Полное соответствие критериям аккредитации (испытаний средств измерений в целях утверждения типа, поверка, калибровка).
Необходимость создания вторичного
эталона парообразного йода-131
Актуальность

## Slide 3
Принцип работы эталона
Наименование узла | Состав
1. Химический реактор парообразного йода-131 | в состав входят: магнитная мешалка ES-6120 поршневая бюретка Titronic 300 колба Бунзена, смеситель стеклянный
2. Химический реактор метилйодида-131 | в состав входят: магнитная мешалка ES-6120 поршневая бюретка Titronic 300 колба Бунзена, смеситель стеклянный
3. Пробоотборный стенд | В состав входят: вакуумный мембранный насос НВМ-12Хк, поглотители с активированным углем, регуляторы расхода поплавковые, устройство детектирования УДАГ-08Р, расходомеры-счетчики газа РГТ-7
Состав эталона:
Внешний вид эталона:

## Slide 4
Принцип работы эталона
Принцип воспроизведения объемной активности йода-131 основан на следующих химических реакциях:
2NaI + (СН3)2SO4 + CaCO3 = 2СН3I + Na2CO3 + CaSO4
6NaI + K2Cr2O7 + 7H2SO4= 3I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 3Na2SO4+7H2O
Принципиальная схема узлов и элементов эталона
ФП – фильтр поглотитель (уголь активированный)
Р – расходомер
Ос – осушитель
Э – эталонный фильтр или прибор
Р – рабочий фильтр или прибор

## Slide 5
Технические возможности эталона
- Индикация в реальном времени;
- Возможность одновременной генерации парообразного йода и йодистого метила;
- Широкий диапазон воспроизведения объемной активности: от 1Е-1 до 1Е+8 Бк/м3;
- Оцененная основная относительная погрешность не превышает 10 %;
- Высокая стабильность генерации в течение цикла испытаний;
- Диапазон измерений объемного расхода воздуха от 10 до 100 л/мин, погрешность при измерении объемного расхода воздуха – 1%;
- Широкий диапазон скорости дозирования: от 0,1 до 100 мл/мин.

## Slide 6
Результаты и развитие
1 Разработана и реализована установка, основанная на генерации паров йода-131 и йодистого метила
2 Проведены предварительные испытания эталона, оценен диапазон воспроизведения объемной активности йода-131 и йодистого метила, оценена основная относительная погрешность воспроизведения объемной активности
3 Подготовлено техническое задание на аттестацию разработанного эталона в качестве вторичного эталона по действующей ГПС
4 Заключен договор на поставку йода-131 (йодид натрия)
5 Заключается договор с ФГУП «ВНИИФТРИ» на аттестацию эталона

## Slide 7
Спасибо за внимание!