## Slide 1
Доклад в рамках научно-технической конференции «Ядерное приборостроение: история, современность, перспективы»
АО «СНИИП» 25.10.2022-27.10.2022
И.В. Урупа, Е.В. Рябева, Р.Ф. Ибрагимов, Е.Э. Лупарь
Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ», кафедра «Прикладная ядерная физика»
Восстановление энергетических распределений нейтронных источников спектрометрическим стендом на основе монокристаллического сцинтилляционного стильбена

## Slide 2: Цель, задачи
Цель:
Восстановление энергетических распределений нейтронов источников генерирующего типа на основе реакций D-T, D-D, радиоизотопных источников нейтронов на основе реакции (α,n) с помощью разработанного спектрометрического стенда на основе сцинтилляционного детектора с возможностью нейтрон-гамма разделения по форме импульса (Pulse Shape Discrimination, PSD)
Задачи:
Измерения аппаратурных спектров нейтронного и гамма-излучений на площадках НИЯУ МИФИ, АО «СНИИП»
Восстановления спектров нейтронов по показаниям аппаратурных спектров
Анализ результатов восстановления. Сравнение с теоретическими/эталонными данными

## Slide 3: Физические принципы, положенные в основу нейтрон-гамма разделения по форме импульса
Типичные формы сигналов от нейтрона (черная кривая) и гамма-кванта в сцинтилляционном детекторе на основе стильбена
τsнейтрон= 108±6 нс, τsгамма= 89±6 нс
В некоторых органических сцинтилляторах существуют быстрые и медленные компоненты высвечивания, описываемые уравнением
Где - интенсивности быстрой и медленной компонент соответственно; τf, τs – временные константы для этих компонент.
Соотношение между интенсивностями этих компонент зависят от плотности ионизации и удельных потерь энергии dE/dx. Исходя из этого, представляется возможным сравнить формы импульсов медленных компонент высвечивания от различных видов заряженных частиц и провести разделение сигналов на выходе детектора.

## Slide 4: Спектрометрический стенд
Блок-схема спектрометрического стенда
Фотография цифрового преобразователя сигнала CAEN DT5730B
Фотография сцинтилляционного блока
Фотография развернутого стенда

## Slide 5: Реализация нейтрон-гамма разделения в оцифровщике CAEN DT5730B
Функциональная блок-схема PSD-разделения с помощью CAEN DT5730B с прошивкой DPP-PSD
Основные регулируемые параметры сигнала
Площади импульсов выходных сигналов вычисляются в определенных временных окнах (Qshort и Qlong), которые подбираются вручную. Qshort определяет вклад быстрой компоненты высвечивания, Qlong – всей световой вспышки, т.е. полные энергетические потери частицы

## Slide 6: PSD диаграммы
2D PSD диаграмма излучения изотопного источника PuBe
PSD гистограмма на примере источника 252Cf при измерении спектрометром на основе монокристалла стильбена
нейтроны
гамма-кванты
Qlong, Qshort – интегралы импульса в соответствующих временных окнах
Для каждого зарегистрированного события происходит вычисление параметра PSD и добавление этого события в PSD-гистограмму На гистограмме значений PSD выделяют два пика, где один из пиков соответствует компоненте гамма-излучения, а второй пик – компоненте нейтронного излучения.

## Slide 7: Эксперимент по измерению аппаратурных спектров нейтронных источников на площадке НИЯУ МИФИ
Геометрия эксперимента по измерению аппаратурных спектров генераторов нейтронов. Генератор расположен соосно детектору.
Источники нейтронов:
Генератор нейтронов ИНГ-07Т (D-T нейтроны)
Генератор нейтронов ИНГ-07Д (D-D нейтроны)
Источник нейтронов 238PuBe типа ИБН-8-2
Генератор нейтронов | ИНГ-07Т | ИНГ-07Д
Тип реакции | D-T | D-D
Выход нейтронов из источника, Ф, н/с | 2.75*107 | 1.80*106
Плотность потока нейтронов через торец детектора, φ, с-1*см-2 | 97±3 | 6.4±0.8
Время измерения, t, с | 1800 | 1800
Угол расположения оси детектора относительно оси генератора, θ, ° | 0, 45, 90, 135, 180 | 0
Расстояние от источника до детектора, R, см | 150±2 | 150±2
Источник нейтронов PuBe ИБН-8-2
Поток быстрых нейтронов (1.00±0.20)*106 в 4π ср, с-1. R = 60±2 см. Плотность потока нейтронов в детекторе 22±2 н*см-2*с-1. t = 3 ч.

## Slide 8: Результаты измерений аппаратурных спектров нейтронов (протонов отдачи)
Аппаратурные спектры генераторов нейтронов ИНГ-07Т, ИНГ-07Д
Аппаратурный спектр радиоизотопного источника нейтронов 238PuBe ИБН-8-2

## Slide 9: Эксперимент по измерению аппаратурных спектров радиоизотопных источников нейтронов PuBe на площадке АО «СНИИП»
Схема измерения
Условия эксперимента
Тип PuBe источника | ИБН-23 | ИБН-8-7
Поток быстрых нейтронов от источника в телесный угол 4π ср, с-1 | 2.00*106 | 4.75*107
Основной изотоп Pu в источнике | Pu-239 | Pu-238
Плотность потока быстрых нейтронов через торец детектора, φ, с-1*см-2 | 207±5 | 44±2
Расстояние от источника до детектора, R, см | 60±2 | 135±2
Время измерения, t, c | 9900 | 1800

## Slide 10: Аппаратурные спектры нейтронов (протонов отдачи) и PSD диаграммы
Аппаратурные спектры нейтронов источников PuBe ИБН-23, ИБН-8-7
PSD диаграммы PuBe источников ИБН-23, ИБН-8-7

## Slide 11: Процедура восстановления спектров нейтронов по результатам измерения аппаратурных спектров
Трехмерное представление матрицы откликов с шагом 0.1 МэВ. Число нейтронов в каждой энергетической группе равно 108. Каждый элемент матрицы «размыт» по нормальному закону с энергетическим разрешением σ, равным 0.022*+0.01. Матрица смоделирована в Geant4.
Для восстановления спектра в работе применен итерационный алгоритм GRAVEL, имеющий вид:
;
где – весовая функция. Ni – число отсчетов в i-ом канале экспериментального спектра, Rij – элемент матрицы откликов, в которой в соответствие i-ому интервалу спектрометра (энергии протонов отдачи) ставится в соответствие j-ый энергетический интервал (энергии нейтронов), = , i=1…n, j=1…m; – флюенс нейтронов в j-ом энергетическом интервале после K-ой итерации. Начальное приближение спектра Ф0 является константой.
В дискретном случае (для спектрометра ) задача восстановление спектра нейтронов сводится к решению уравнения:
где Ni (i=1,2..n) – число отсчетов в i-ом канале экспериментального спектра, Фj – флюенс нейтронов в j-ом энергетическом интервале, Rij – элемент матрицы – отклик i-ого канала на нейтроны в j-ом энергетическом интервале.

## Slide 12: Восстановленные спектры генераторов нейтронов
Спектры нейтронов ИНГ-07Т, ИНГ-07Д
Спектр | Расчётная (теоретическая) энергия нейтрона, МэВ | Восстановленная энергия нейтрона, МэВ
D-T 0° | 14.63 | 14.7±0.3
D-T 45° | 14.46 | 14.5±0.3
D-T 90° | 14.05 | 14.1±0.3
D-T 135° | 13.66 | 13.9±0.3
D-T 180° | 13.50 | 13.8±0.3
D-D 0° | 2.78 | 2.6±0.2

## Slide 13: Восстановленные спектры радиоизотопных источников на основе PuBe
Вероятностные спектры нейтронов радиоизотопных PuBe источников нейтронов ИБН-23, ИБН-8-7, ИБН-8-2 и спектр эталонного AmBe источника (ISO-8529-1)
Спектры нейтронов радиоизотопных PuBe источников нейтронов ИБН-23, ИБН-8-7, ИБН-8-2
Не найдено эталонного спектра PuBe источника, аналогичного приведенному на рисунке справа спектру 241AmBe из ISO-8529-1, поэтому сравнение восстановленных спектров с эталонными можно провести только по энергетическим особенностям, но не по их вероятностному распределению. Несовпадение энергетических особенностей восстановленных спектров в сравнении с эталонным составляет не более 5%.

## Slide 14: Восстановленные спектры источников PuBe в сравнении с источниками литературы
[1]. R.V. Griffith et. al. Multi-Technique Characterization of Neutron Fields from Moderated 252Cf and 238PuBe sources. Lawrence Livermore Lab. 1977
[2]. Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. М.Энергоатомиздат, 1985. – 488 с.

## Slide 15: Основные результаты
Проведены измерения аппаратурных спектров нейтронного излучения от генераторов нейтронов и радиоизотопных PuBe источников нейтронов на площадках НИЯУ МИФИ и АО «СНИИП детектором на основе монокристаллического стильбена с возможностью нейтрон-гамма разделения
С помощью смоделированной в Geant4 матрицы откликов и измеренных аппаратурных спектров восстановлены энергетические распределения вышеуказанных источников нейтронов
Ошибка определения энергии D-T нейрона при восстановлении составила порядка 4%, D-D нейтрона – порядка 15%
Оценить корректность формы восстановленных спектров радиоизотопных источников нейтронов не представляется возможным ввиду отсутствия эталонного спектра PuBe источника. Тем не менее, с помощью эталонного источника AmBe возможно оценить энергетические особенности. Несовпадение энергетических особенностей восстановленных спектров в сравнении с эталонным (AmBe) составляет не более 5%.
Не наблюдается существенных различий между восстановленными спектрами PuBe на основе Pu-238 и Pu-239.